## Arkusz1
OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. |  | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ)
| Elektrokardiograf wieloodprowadzeniowy 1 szt |  | -
1 | Kanały wejściowe | Jednoczesna akwizycja sygnału z 12 odprowadzeń | TAK/podać
2 | Odprowadzenia standardowe | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK/podać
3 | Ekran do prezentacji krzywych | Kolorowy wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości 10,1” z podświetleniem | TAK/podać
4 | Impedancja wejściowa,dynamika wejściowa,napięcie niezrównoważenia CMRR | Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/AAMI EC11 | TAK/podać
5 | Prąd upływu pacjenta, prąd upływu obudowy | Spełnia lub przekracza wymagania normy ANSI/AAMI ES1 | TAK/podać
6 | Częstotliwość próbkowania | 40 000 próbek/s/kanał – wykrywanie impulsów stymulatora;1000 próbek/s/kanał – zapis i analiza | TAK/podać
7 | Funkcje opcjonalne | Komunikacja dwukierunkowa; SECUR-it; badanie wysiłkowe (sprawdź dostępność na lokalnym rynku) | TAK/podać
8 | Papier | Perforowany papier termiczny formatu A4 (210 x 297 mm), składany, 250 arkuszy, Perforowany papier termiczny formatu Smart (210 x 280 mm) z nadrukowaną siatką,składany, 250 arkuszy, Perforowany papier termiczny formatu US letter (8,5 x 11”), składany, 250 arkuszy | TAK/podać
9 | Drukarka termiczna | Sterowana komputerowo matryca; 1 punkt/mm w poziomie, 8 punktów/mm w pionie | TAK/podać
10 | Prędkość drukarki termicznej | 5, 10, 25 lub 50 mm/s | TAK/podać
11 | Ustawienia wzmocnienia | 5, 10 lub 20 mm/mV | TAK/podać
12 | Format wydruku badania | Standardowy lub Cabrera: 3+1, 3+3, 6, 6+6 lub 12-kanałowy | TAK/podać
13 | Format wydruku rytmu | 3, 6, 8 lub 12-kanałowy; możliwość konfigurowania grup odprowadzeń | TAK/podać
14 | Klawiatura | Klawiatura dotykowa z klawiszami alfanumerycznymi, menu klawiszy programowalnych oraz dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi | TAK/podać
15 | Pasmo przenoszenia | Od 0,05 do 300 Hz | TAK/podać
16 | Filtry | Filtr linii izoelektrycznej wysokiej jakości; filtr sieciowy 50/60 Hz;filtry dolnoprzepustowe 40 Hz, 150 Hz lub 300 Hz | TAK/podać
17 | Konwersja analogowo-cyfrowa | 20 bitów (1,17 mikrowolta LSB) | TAK/podać
18 | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego | Klasa I, części mające kontakt z ciałem pacjenta typu CF odporne na defibrylację | TAK/podać
19 | Pamięć zapisów EKG | Pamięć wewnętrzna do 200 zapisów EKG | TAK/podać
20 | SECUR-it | Wymaga oprogramowania w wersji 2.0.0 lub wyższej,Wymaga oprogramowania ELI Link w wersji 4.4.0 lub wyższej | TAK/podać
21 | Ciężar | 5,68 lub 6,30 kg z akumulatorem (bez papieru) | TAK/podać
22 | Wymiary | 445 x 394 x 114 mm | TAK/podać
23 | Wymagania dotyczące zasilania | Zasilanie sieciowe (100–240 VAC, 50/60 Hz) 110 VA; akumulator wewnętrzny | TAK/podać
| Wózek orginalny do aparatu 1szt |  | TAK/podać