| Lp | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suchy przepływowy podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych – 3 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego stosowania do krwi i płynów infuzyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń krwi lub płynów infuzyjnych | TAK, opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła w postaci elastycznego profilu grzewczego, o dł. 140 cm, w którym umieszcza się dreny infuzyjne | TAK, opisać |  |
|  | Wymiennik ciepła dostosowany do drenów infuzyjnych o średnicy 3,5 – 5,0 mm | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od 33˚C do 41˚C (co 0,1˚) | TAK, podać |  |
|  | Dokładność: ±1°C | TAK |  |
|  | Duży i czytelny wyświetlacz temperatury dla kanału grzewczego | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | TAK |  |
|  | Wizualny i dźwiękowy sygnał niskiej temperatury przy 32±1˚C | TAK |  |
|  | Wizualne i dźwiękowe ostrzeżenie o awarii czujnika | TAK |  |
|  | Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42±1˚C/43 ±2˚C | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – system autokontroli | TAK |  |
|  | Szybki czas nagrzewania: mniej niż 2 min od 20˚C do 36˚C | TAK, podać |  |
|  | Wydajność ogrzewania: min. 25 ml/min przy temp. początkowej płynu i temp. otoczenia na poziomie 20˚C | TAK, podać |  |
|  | Waga do 1200 g | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamocowania na stojakach do kroplówek o różnych średnicach za pomocą klamry montażowej | TAK |  |
|  | Wyświetlacz typu LED zawierający wskaźniki temperatury ustawionej, temperatury aktualnej, czasu nagrzewania, indykator ogrzewania, indykatory alarmów i sygnałów ostrzegawczych | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą przycisków membranowych – co najmniej przyciski regulacji temperatury góra/dół, przycisk aktywacji ogrzewania | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się sterowania za pomocą dotykowych wyświetlaczy LCD/OLED, ze względu na utrudnioną obsługę w rękawiczkach oraz ryzyko uszkodzenia mechanicznego | TAK |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240 VAC / 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy max 120VA | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 85 x 65 x 175 mm | TAK, podać |  |
|  | Klasa zabezpieczenia elektrycznego I BF | TAK, podać |  |
|  | Klasa ochrony min IPX2 | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane złącze wyrównania potencjałów | TAK, opisać |  |
|  | Wyrób medyczny klasy IIb | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie spełniające wymagania normy ASTM F 2172-02, zgodnej ze standardową specyfikacją podgrzewaczy krwi | TAK |  |

______________________________________________

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub podpis elektroniczny)