Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Do

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na „Dzierżawę systemu uzdatniania wody z aparatem RO”.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o przetargu i wypełnionym formularzem cenowym.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ................................zł  słownie: .......................................................................................................zł.

3.*)    Oświadczamy, że oferta składana jest wspólnie przez następujących Oferentów:

................................................................................................................................

3.1.*)   Oświadczamy , że sposób reprezentacji dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (dotyczy Oferentów składających wspólnie ofertę)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o przetargu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu 
o przetargu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki ustalone w Ogłoszeniu o przetargu, w tym 
w szczególności: termin wykonania umowy od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, Ogłoszeniem o przetargu
 i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu o przetargu w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................@...............................,  nr tel: ......................,  nr fax:....................

9.*) Dokumenty niżej wymienione zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

a)	........................................................

b)	........................................................

*) w przypadku nie wypełnienia należy wpisać „nie dotyczy”

Miejsce i data

……………………………………………………………

(podpis Oferenta)

Załącznik A do Oferty

Formularz cenowy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Cena brutto [kol. 5x6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Miesięczny czynsz dzierżawny wraz z Materiałami zużywalnymi i środkami do dezynfekcji - zgodnie z opisem z Załącznika nr 3 do Ogłoszenia | zł/miesiąc |  |  |  |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO (Z VAT): |  |

Ogółem brutto słownie: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

.................................................

(podpis Oferenta)

Załącznik B do Oferty

Formularz asortymentowo - techniczny

| System uzdatniania przeznaczony do produkcji wody do dializ Aparat odwróconej osmozy zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb | Producent Nazwa, Typ, Model |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETR/FUNKCJONALNOŚĆ | Parametry oferowane |
| Zbiornik wstępny (urządzenie wspomagające) - pojemność zbiornika 300-500 litrów - pompa podnosząca ciśnienie - filtr wstępny wody wejściowej z możliwością płukania wstecznego - układ chlorowania wody |  |
| Filtr odżelaziający - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi |  |
| Filtr węglowy - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi |  |
| System zmiękczania wody - podwójny zmiękczacz o wydajności dostosowany do poboru i jakości wody - dwie współpracujące sterowane elektronicznie głowice z zaworami klapkowymi i wbudowanymi przepływomierzami - dwa zbiorniki na solankę |  |
| Filtr osłonowy (przed aparatem RO) - wymienny wkład 5µm, obudowa 20” ,manometr ciśnienia za filtrem |  |
| Aparat odwróconej osmozy (RO) - wydajność 550-600 dm3/h (przy temp. 10°C) - konstrukcja kompaktowa na jednej podstawie - wejściowy zbiornik separujący wyposażony w antybakteryjny filtr oddechowy - elementy hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej (elektrozawory, rury, pompa) - wbudowane manometry monitorujące ciśnienia: produkcji, powrotu i odrzutu - płynna regulacja ciśnienia w pętli - programowalny uzysk wody (yield) 80-90% - system sterująco-kontrolujący zapewniający: - pomiar przewodności wody zasilającej, wyjściowej i odrzutu - programowanie czasu uruchomienia i zatrzymania urządzenia - automatyczne dostosowanie przepływu odrzutu do aktualnego poboru wody uzdatnionej (funkcja oszczędzania wody) - automatyczna dezynfekcja urządzenia wraz z pętlą - automatyczne płukanie zapobiegające rozwojowi bakterii podczas trybu nocnego - funkcja monitorowania wycieku podczas trybu nocnego - funkcja pracy awaryjnej na twardej wodzie (awaria zmiękczaczy) |  |
| Panele dializacyjne pojedyncze (8 sztuk) - typ ścienny natynkowy, z przyłączami wody, ścieku - wykonanie z tworzywa sztucznego, wytłoczony profil rynnowy zbierający wycieki ze złącz - wewnętrzne przyłącze do rury PEX 25x3.5 wykonane ze stali nierdzewnej - szybkozłącza do aparatów HD ze stali nierdzewnej |  |
| Pozostałe wymagania |
| Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | TAK |
| W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin | TAK |
| Szkolenie z obsługi urządzenia | TAK |
| Instrukcja w języku polskim | TAK |

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Nazwa i adres OFERENTA: …………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU

Przystępując do przetargu o zamówienie zgodnie z przedmiotem przetargu na: Dzierżawę systemu uzdatniania wody z aparatem RO, działając w imieniu i na rzecz Oferenta (nazwa Oferenta) ………………………………………………………. oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu przetargu,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu przetargu,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu przetargu.

……………………………………………………

(podpis Oferenta)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

DZIERŻAWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY Z APARATEM ,,RO”

NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO Sp. z o. o.

|  | System uzdatniania przeznaczony do produkcji wody do dializ |
| --- | --- |
|  | Aparat odwróconej osmozy zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb |
| 1 | PARAMETR/FUNKCJONALNOŚĆ |
| 1.1 | Zbiornik wstępny (urządzenie wspomagające) - pojemność zbiornika 300-500 litrów - pompa podnosząca ciśnienie - filtr wstępny wody wejściowej z możliwością płukania wstecznego - układ chlorowania wody |
| 1.2 | Filtr odżelaziający - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi |
| 1.3 | Filtr węglowy - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi |
| 1.4 | System zmiękczania wody - podwójny zmiękczacz o wydajności dostosowany do poboru i jakości wody - dwie współpracujące sterowane elektronicznie głowice z zaworami klapkowymi i wbudowanymi przepływomierzami - dwa zbiorniki na solankę |
| 1.5 | Filtr osłonowy (przed aparatem RO) - wymienny wkład 5µm, obudowa 20” ,manometr ciśnienia za filtrem |
| 1.6 | Aparat odwróconej osmozy (RO) - wydajność 550-600 dm3/h (przy temp. 10°C) - konstrukcja kompaktowa na jednej podstawie - wejściowy zbiornik separujący wyposażony w antybakteryjny filtr oddechowy - elementy hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej (elektrozawory, rury, pompa) - wbudowane manometry monitorujące ciśnienia: produkcji, powrotu i odrzutu - płynna regulacja ciśnienia w pętli - programowalny uzysk wody (yield) do min. 80-90% - system sterująco-kontrolujący zapewniający: - pomiar przewodności wody zasilającej, wyjściowej i odrzutu - programowanie czasu uruchomienia i zatrzymania urządzenia - automatyczne dostosowanie przepływu odrzutu do aktualnego poboru wody uzdatnionej (funkcja oszczędzania wody) - automatyczna dezynfekcja urządzenia wraz z pętlą - automatyczne płukanie zapobiegające rozwojowi bakterii podczas trybu nocnego - funkcja monitorowania wycieku podczas trybu nocnego - funkcja pracy awaryjnej na twardej wodzie (awaria zmiękczaczy) |
| 1.7 | Panele dializacyjne pojedyncze (8 sztuk) - typ ścienny natynkowy, z przyłączami wody, ścieku - wykonanie z tworzywa sztucznego, wytłoczony profil rynnowy zbierający wycieki ze złącz - wewnętrzne przyłącze do rury PEX 25x3.5 wykonane ze stali nierdzewnej - szybkozłącza do aparatów HD ze stali nierdzewnej |
| 1.8 | Urządzenia dostarczone po raz pierwszy do siedziby Zamawiającego mają być sprawne technicznie i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych. |
| 2 | Materiały zużywalne i środki do dezynfekcji |
| 2.1 | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków dezynfekcyjnych (Środki do dezynfekcji wewnętrznej i zewnętrznej stacji do uzdatniania wody) i materiałów zużywalnych w zakresie realizacji zamówienia uwzględniając przewidywaną ilość zabiegów: 3.000 zabiegów rocznie. Dostarczanie wyżej wymienionych produktów odbywać się będzie poprzez dostawy częściowe (sukcesywne) – planowana częstotliwość dostaw – 1 raz w miesiącu. |
| 3 | Pozostałe wymagania |
| 3.1 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu |
| 3.2 | W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin |
| 3.3 | Szkolenie z obsługi urządzenia |
| 3.4 | Instrukcja w języku polskim |

# Text boxes

(pieczęć Oferenta)

OFERTA