Procedura nr 36/2019

Wymagane parametry techniczne

- załącznik nr 3  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wózka hydraulicznego do przewozu pacjentów  w pozycji leżącej                                                                       na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z. o.o.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2019 r. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK |
| 5 | Szerokość wózka bez poręczy bocznych: 800 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| 6 | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 850 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| 7 | Długość całkowita: 2100 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| 8 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 560 – 920 mm (± 30 mm) | TAK podać |  |
| 9 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodująca hamowanie namnażania bakterii i wirusów, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK podać |  |
| 10 | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę | TAK podać |  |
| 11 | Leże podparte na dwóch kolumnach z osłonami harmonijkowymi | TAK podać |  |
| 12 | Leże składające się z dwóch segmentów | Tak |  |
| 13 | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 00 – 75˚ (± 5() | Tak |  |
| 14 | Przechył Trendelenburga: 180 (± 30) | Tak |  |
| 15 | Przechył anty-Trendelenburga: 180 (± 30) | Tak |  |
| 16 | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Tak |  |
| 17 | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka od strony nóg pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem. Nie dopuszcza się sterowań tych ruchów dźwigniami umieszczonymi z boków podstawy wózka lub od strony głowy pacjenta, aby uniknąć utraty kontroli nad wózkiem w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem | TAK podać |  |
| 18 | Leże wózka zaopatrzone w uchwyty do kierowania wózkiem podczas jazdy. Uchwyty od strony głowy i stóp pacjenta. | TAK |  |
| 19 | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak |  |
| 20 | Pod segmentem leża prowadnice na tacę na kasetę RTG umożliwiające przesuwanie tacy na całej długości | Tak |  |
| 21 | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | Tak |  |
| 22 | Wózek zaopatrzony w kosz na podręczne rzeczy pacjenta | Tak |  |
| 23 | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | Tak |  |
| 24 | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm – dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone na czterech narożach ramy leża. | TAK podać |  |
| 25 | W narożach leża krążki odbojowe | Tak |  |
| 26 | Maksymalne obciążenie wózka min. 250 kg | Tak |  |
| 27 | Wózek wyposażony w: - poręcze boczne lakierowane - wieszak kroplówki | Tak |  |
| 28 | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| 29 | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
| 30 | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 31 | Okres gwarancji na wózek | Min 24 m-ce |  |
| 32 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
| 33 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | 1 przegląd / rok |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Max. 48 godzin |  |
| 35 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Max. 30 dni |  |
| 36 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | Tak |  |
| 37 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | Tak |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy