## Arkusz1
Załącznik do Oferty
TABELA NR 1. Formularz asortymentowo-cenowy
Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń oraz środek do dezynfekcji i paski testowe kompatybilne z urządzeniem.
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z możliwością komputerowego zapisu danych za pomoca łącza USB z płytą CD z oprogramowaniem. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Testy paskowe zmieniające barwę w kontakcie ze środkiem do dezynfekcji pomieszczeń. Opakowanie zawiera 100 sztuk. Kompatybilne ze środkiem z pozycji nr 3. |  | op = 100 sztuk | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Płynny środek do dezynfekcji pomieszczeń. Oparty na 6 % roztworze nadtlenku wodoru i kationów srebra, bezzapachowy. Gotowy do użycia roztwór wodny. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, sporobójcze. Biodegradowalny. Preparat biobójczy. Opakowanie 1 l oraz 20 l. Kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji pomieszczeń z pozycji nr 1. |  | op = 1 l | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | op = 20 l | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
| , dnia ___/___/2019 r. |  |  |  |  | ______________________________
podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
TABELA NR 2. Opis parametrów technicznych
Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia z pozycji nr 1 |  | Warunek graniczny |  | PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać, wypełnić)
PRODUCENT:
MODEL:
1 | Przenośne urządzenie z tworzywa sztucznego do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania |  | TAK
2 | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta |  | TAK
3 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 |  | TAK
4 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |  | TAK
5 | Ustawienia dezynfekcji pomieszczeń w zakresie od 10 do 1000 m3 sygnalizowane diodami led |  | TAK
6 | Waga maksymalnie 6,5 kg |  | TAK
7 | Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % lub 12% nadtlenku wodoru + kationy srebra |  | TAK
8 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach kompatybilnych z urządzeniem |  | TAK
9 | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 µm |  | TAK
10 | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% |  | TAK
11 | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000 rpm |  | TAK
12 | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s |  | TAK
13 | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie |  | TAK
14 | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka |  | TAK
15 | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor |  | TAK
16 | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi |  | TAK
17 | Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza USB |  | TAK
18 | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji |  | TAK
19 | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych. Wąż w zestawie z urządzeniem |  | TAK
20 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu |  | TAK
21 | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji - min. 1 raz do roku wraz z ewentualną wymianą części eksploatacyjnych, itp. |  | TAK
22 | Dokument zgodności ze znakiem CE |  | TAK
23 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  | TAK
24 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty |  | TAK
25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać ilość punktów serwisowych) |  | TAK
26 | Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadają aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |  | TAK
27 | Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat od instalacji urządzenia |  | TAK
Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
| , dnia ___/___/2019 r. |  |  |  |  | ______________________________
podpis i pieczątka imienna
osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
Note on C7: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól.
Note on F7: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto. Prosimy o sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on H7: Należy wpisać wyrażoną w % stawkę podatku VAT