Załącznik nr 3.1 do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE (GRANICZNE)

Myjnia-dezynfektor do naczyń sanitarnych

| Lp. | Parametry wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK podać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2019 r.) | TAK podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 1 | Fabrycznie nowe urządzenie (rok produkcji 2019 lub 2020) przeznaczone do automatycznego opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowane od frontu. | TAK |  |
| 2 | Model stojący na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z panelem sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia. | TAK |  |
| 3 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. | TAK |  |
| 4 | Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia | TAK |  |
| 5 | Blokada drzwi podczas trwania procesu – zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas przebiegu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 6 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 600 i A0 3000 | TAK |  |
| 7 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez co najmniej dwa niezależne od siebie czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej | TAK |  |
| 8 | Zbiornik na wodę oraz komora mycia wykonane ze stali nierdzewnej, komora mycia bez spoin, głęboko tłoczona z nachyleniem sufitu pozostająca czysta po każdym cyklu | TAK |  |
| 9 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych | TAK |  |
| 10 | System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej, w tym główna dysza rotacyjna oraz dodatkowa dysza do dystrybucji pary. | TAK |  |
| 11 | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego uniemożliwiającą wydobywanie się pary z urządzenia w czasie trwania procesu. | TAK |  |
| 12 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC oraz przeprowadzenia walidacji. | TAK |  |
| 13 | Ekran LCD wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim. | TAK |  |
| 14 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach | TAK |  |
| 15 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe | TAK |  |
| 16 | Wymiary zewnętrzne +/- 5% Szerokość : 500 mm. Głębokość : 450 mm. Wysokość : 1700 mm | TAK podać |  |
| 17 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu: 50 dB | TAK podać |  |
| 18 | Natężenie przepływu wody min. 15 l/m | TAK podać |  |
| 19 | Ciśnienie wody w instalacji min. 1 bar max 5 bar przed zaworem magnetycznym | TAK podać |  |
| 20 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50 Hz max. 2,8 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max. 4,6 kW | TAK |  |
| 21 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z normą PN/EN 1717:2003 | TAK |  |
| 22 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100Ø | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 24 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi | TAK |  |
| 25 | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186) | TAK |  |
| 26 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji | TAK |  |
| INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU I INNE |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK podać |  |
| 2. | Serwis na terenie Polski | TAK |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

_________________, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy