## 1
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 1 - Materiały do zespoleń kości i gwoździe śródszpikowe
L.p. | System | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej prosta, anatomicznie wygięta, boczna. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 50 do 60 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 32 do 52 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 33 do 53 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 33 do 53 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 35 do 55 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Płytki proste | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Płytka szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem 4,4x16mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Płytka wygięta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 229 do 336mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Płytka blokująco - kompresyjna do złamań trzonów oraz złamań okolicach przynasadowych. Jedna część płyty spłaszczona. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86 do 242 mm, od 6 do 18 otworów. Grubość płytki 3,3 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 56 do 303mm, od 3 do 16 otworów. Grubość płytki 3 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Płytka prosta blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, wąska. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 44 do 404mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. Zamawiający dopuszcza płytkę rekonstrukcyjną prostą w długości od 74 mm do 312 mm.* | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | *dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1
21 | Płytka do blizszej nasady kości promieniowej | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Płytka do bliższej nasady kości piszczelowej | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 115 do 313mm, od 3 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „T”. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 99 do 225mm, od 3 do 10 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Płytki klinowe do osteotomii | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 15mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej „T”, dystansowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Płytka posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. | szt. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Płytki do kości strzałkowej | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dodatkowo Płytki kształtowej do dalszej nasady kości strzałkowej. W części dalszej płytki 5 otworów blokowanych pod wkręty z gwintem stożkowym o średnicy 3,5 mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów w tym 2 pod wkręty korowe lub gąbczaste 3,5 mm, z czego jeden podłużny; pozostałe otwory blokowane pod wkręty 3,5 mm z gwintem stożkowym. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długości płyty w zależności od ilości otworów na trzonie od 77 mm do 185 mm. | szt. | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | *dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2
39 |  | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otwów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Płytka do bliższej nasady kości łokciowej | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworow w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Płytka do kości obojczykowej | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. | szt. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Płytka do kości piętowej | Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 3,5 mm. Długość od 64 do 81 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Płytka do dalszej nasady kości udowej | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Płytka do Halluxa | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm. Wysokość klina od 0 do 7 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Wkręty blokowane | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym. | szt. | 256 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | *dopuszczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3
53 |  | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 5,0mm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica: 7,3mm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Wkręty korowe średnica 2,7mm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym. | szt. | 233 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Wkręty korowe średnica 3,5mm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Wkręty korowe średnica 4,5mm Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym oraz gwiazdkowym. | szt. | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Gwoździe śródszpikowe blokowane i stabilizatory dynamiczne biodrowe, kłykciowe | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym, z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | szt. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym, z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-14 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy (Ø 8-13mm, dł. 140-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy, w części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny), w części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego - przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm, przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm, przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5mm, w części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm w składzie: - gwóźdź uniwersalny do kości udowej - śruba zaślepiająca | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA lub równoważny krótki, ze średnicą w części proksymalnej max. 16 mm, w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 lub śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA lub równoważny długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm, w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 lub śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), - śruba zaślepiająca | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie: -gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm), -śruba zaślepiająca | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej i piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | szt. | 155 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ udowych uniwersalnych Ø 6,5mm dł. 40-140mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Zespół blokujący do gwoździ odkolanowych i uniwersalnych udowych, składający się ze sworznia, wkrętu oraz podkładek blokujących o min. 5 zakresach długości | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  | Wkręty blokujące do gwoździ odkolanowych Ø 6,5mm dł. 40-120mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0 mm, dł. 26 – 100mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm, Ø2,7/Ø2,0 oraz Ø 3,5mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm | szt. | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | Płytka nakrętarzowa wielootworowa do systemu DHS w min. 3 długościach | szt. | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | Śruba kompresyjna DHS/DCS | szt. | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Wymagania: |  |  |  |  | RAZEM | 0 | 0
|  | Wykonawca zaoferuje płytki blokowane oraz wkręty wykonane ze stali i tytanu w jednej cenie. Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentaria do wszczepiania i usuwania wymienionych w pakiecie płytek blokowanych dla systemów: 2,4; 3,5 i 5,0. Wykonawca zaoferuje gwoździe śródszpikowe blokowane oraz płytki DHS i DCS wraz ze elementami blokującymi, wykonane ze stali i stopu tytanu w tej samej cenie. Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentaria do wszczepiania i usuwania wymienionych w pakiecie gwoździ śródszpikowych blokowanych, w tym instrumentarium z nakładkami celującymi, przeziernymi dla promieni RTG, wykonanymi z kompozytu włókna węglowego; uniwersalny celownik do blokowania otworów dystalnych gwoździ - przezierny dla promieni RTG, wykonany z kompozytu włókna węglowego; instrumentarium do Dynamicznych Stabilizatorów Biodrowych i Kłykciowych (DHS/DCS). Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej w zakresie stosowania przedmiotu Umowy. | [6 empty] | ____________________________________
podpis
Zadanie nr 2 - Materiały do leczenia złamań
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 1,5x0,5 |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,0x0,75 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,0x0,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,7x1,0 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,7x1,0 | szt. | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,7x1,0 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,7x1,0 | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 3,5x1,25 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 3,5x1,25 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 3,5x1,25 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 3,5x1,25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 4,5x1,75 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 4,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 4,5x1,75 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 4,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø6,5x2,75 | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø6,5x2,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wkręty łódkowate samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø3,5x1,75 | Wkręty łódkowate samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø3,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Wkręty łódkowate samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,0x1,75 | Wkręty łódkowate samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,0x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wkręty kostkowe samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,5x1,75 | Wkręty kostkowe samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wkręty kostkowe samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,5x1,75 | Wkręty kostkowe samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Śruby kolanowe (komplet – śruba, 2 podkładki, nakrętka blokująca), różne średnice i długości | Śruby kolanowe (komplet – śruba, 2 podkładki, nakrętka blokująca), różne średnice i długości | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Podkładki stalowe do wkrętów, różne średnice wewnętrzne i zewnętrzne | Podkładki stalowe do wkrętów, różne średnice wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Klamry kostne - proste, ukośne, z uskokiem; różne średnice i wielkości | Klamry kostne - proste, ukośne, z uskokiem; różne średnice i wielkości | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Drut kostny plastyczny stalowy do cerclarzu /wiązania odłamów/, różne długości i średnice | Drut kostny plastyczny stalowy do cerclarzu /wiązania odłamów/, różne długości i średnice | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Druty Kirschnera o różnej długości i średnicy | Druty Kirschnera o różnej długości i średnicy | szt. | 1150 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Druty Kirschnera gwintowane o różnej długości i średnicy | Druty Kirschnera gwintowane o różnej długości i średnicy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Druty śródszpikowe do zespoleń Hackethala i Epiblock o różnej długości i średnicy | Druty śródszpikowe do zespoleń Hackethala i Epiblock o różnej długości i średnicy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zaciski (klamry) łączące druty do zespoleń. Hackethala i Epiblock | Zaciski (klamry) łączące druty do zespoleń. Hackethala i Epiblock | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø3,5x1,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø3,5x1,75 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø4,5x1,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø4,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, kaniulowane, gniazdo sześciokątne Ø4,5x1,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, kaniulowane, gniazdo sześciokątne Ø4,5x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø5,0x1,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø5,0x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne Ø5,0x1,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne Ø5,0x1,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø7,0x2,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø7,0x2,75 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne Ø7,0x2,75 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne Ø7,0x2,75 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Gwoździe Endera Gwoździe o różnej średnicy, kształcie, gładkie i moletowane | Gwoździe Endera Gwoździe o różnej średnicy, kształcie, gładkie i moletowane | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Gwoździe Nystrom-Szulc | Gwoździe Nystrom-Szulc | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Gwoździe Rush’a, okrągłe, różne średnice i długości | Gwoździe Rush’a Okrągłe, różne średnice i długości | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Gwoździe Steinmanna stalowe Różne średnice | Gwoździe Steinmanna stalowe Różne średnice | szt. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Gwoździe Steinmanna tytanowe Ø5,0mm Różne średnice | Gwoździe Steinmanna tytanowe Ø5,0mm Różne średnice | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Grotowkręty samowiercące typu APEX - stalowe Różne długości i średnice /ø4, ø5, ø6/ | Grotowkręty samowiercące typu APEX - stalowe Różne długości i średnice /ø4, ø5, ø6/ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Grotowkręty samowiercące typu APEX - tytanowe Różne długości i średnice /ø4, ø5, ø6/ | Grotowkręty samowiercące typu APEX - tytanowe Różne długości i średnice /ø4, ø5, ø6/ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Grotowkręty Schanza - stalowe Różne średnice, kształty i długości | Grotowkręty Schanza - stalowe Różne średnice, kształty i długości | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Grotowkręty Schanza - tytanowe Różne średnice, kształty i długości | Grotowkręty Schanza - tytanowe Różne średnice, kształty i długości | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Płytki proste szerokie Różne grubości, długości, liczba otworów, otwory okrągłe lub samodociskowe | Płytki proste szerokie Różne grubości, długości, liczba otworów, otwory okrągłe lub samodociskowe | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Płytki proste wąskie Różne grubości, długości, liczba otworów, otwory okrągłe lub samodociskowe | Płytki proste wąskie Różne grubości, długości, liczba otworów, otwory okrągłe lub samodociskowe | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Płytki rynnowe Różne kształty, długości i liczba otworów | Płytki rynnowe Różne kształty, długości i liczba otworów | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Płytki kształtowe ( L,T,V,Y, itp.) Różne kształty, szerokości, grubości, długości i liczba otworów | Płytki kształtowe ( L,T,V,Y, itp.) Różne kształty, szerokości, grubości, długości i liczba otworów | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Płytki rekonstrukcyjne stalowe Różne grubości, również dostosowane do zespoleń drobnymi wkrętami | Płytki rekonstrukcyjne stalowe Różne grubości, również dostosowane do zespoleń drobnymi wkrętami | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Płytki wielootworowe o różnym kształcie i długości dostosowane do zespoleń drobnymi wkrętami /ø1,5, ø2,0, ø2,7, ø3,5/ | Płytki wielootworowe o różnym kształcie i długości dostosowane do zespoleń drobnymi wkrętami /ø1,5, ø2,0, ø2,7, ø3,5/ | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Wkręt interferencyjny tytanowy z główką i bez główki | Wkręt interferencyjny tytanowy z główką i bez główki | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm, tytanowy | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm, tytanowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Wkręt kompresyjny kaniulowany 6,5mm, tytanowy | Wkręt kompresyjny kaniulowany 6,5mm, tytanowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Wiertła chirurgiczne kostne - różne średnice i długości | Wiertła chirurgiczne kostne - różne średnice i długości | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Wiertła chirurgiczne kostne kaniulowane- różne średnice i długości | Wiertła chirurgiczne kostne kaniulowane- różne średnice i długości | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Wymagania: | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
| Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej w zakresie stosowania przedmiotu Umowy. | [7 empty] | ____________________________________
podpis
Zadanie nr 3 - Stabilizatory zewnętrzne
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „S”
| 1 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 3 | Łącznik multifunkcyjny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 4 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 5 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4mm, o długościach w zakresie 60-200 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 6 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm, materiał stal/tytan | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „M”
| 7 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 8 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 9 | Łącznik multifunkcyjny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 10 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 11 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 12 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø3 mm, Ø4mm, Ø5 mm, materiał stal/tytan | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY - SYSTEM „L”
| 13 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 15 | Łącznik multifunkcyjny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 16 | Belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 17 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11mm, o długościach w zakresie 100-500 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| 18 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø4,0 mm, Ø5,0mm, Ø6,0 mm, materiał stal/tytan | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Wymagania: | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej w zakresie stosowania przedmiotu Umowy.
____________________________________
podpis