## Sheet1
| Pakiet |  | Implanty do chirurgii kończyny górnej i dolnej
L.p. | System | Elementy systemu | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | system płyt lcp do obojczyka stal | płyta lcp do złamań trzonu obojczyka stal | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o śr 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - boczna zaopatrzona w części bocznej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości : 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  | płyta lcp hakowa do obojczyka stal | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty znajdują się dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | system płyt lcp prostych 3.5 stal | Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów | Płytka prosta przynasadowa . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty powinny znajdować się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie powinień dać możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów pozwalający na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Na końcu płyty powinny znajdować się otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej znajduje się jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Instrumentarium powinno być wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej stal | Płyty w długości od 90mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | system płyt lcp okołostawowych do bliższego końca k. ramiennej stal | Płyty w długości od 91mm do 199mm, posiadają od 2 do 8 otworów w trzonie . Płyty w wersji prawa i lewa. | Płytka okołostawowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejmująca cześć tylną głowy kości ramiennej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 91mm do 199mm, posiadają od 2 do 8 otworów w trzonie . Płyty w wersji prawa i lewa. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | zestaw do augmentacji płyt lcp do bliższej nasady k. ramiennej stal | Zestandaryzowany zestaw przeznaczony do augmentacji. Zestaw składa się: ze specjalnych perforowanych/ kaniulowanych śrub blokowanych z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm samogwintujących wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM . | perforowana/kaniulowana śruba blokowana | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Cementu Traumacem, 10ml | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Kpl. strzykawek4x1ml+2x2ml | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Adaptery blokowane 3.5 - 2szt./op. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej stal | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 205mm przy ilości od 3 do 13 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); płytki od strony bocznej ( w długości od 69mm do 199mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 11); płytki blokowane od strony przyśrodkowej( w długości od 69mm do 189mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 10, płyty dostępne z przedłużeniem lub bez );l płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | system płyt lcp pozastawowych do dalszego końca k. ramiennej stal | system płyt lcp pozastawowych do dalszego końca k. ramiennej stal | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej/dalszej nasady k. strzałkowej stal | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej/dalszej nasady k. strzałkowej stal | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej lub dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty otwór pod śrubę korową o średnicy 3.5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty o długości 62mm przy ilości otworów w płycie: 3. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | system płyt lcp do wyrostka łokciowego stal | system płyt lcp do wyrostka łokciowego stal | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 12. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | system płyt do wyrostka łokciowego blokowana zmienno-kątowo stal | system płyt do wyrostka łokciowego blokowana zmienno-kątowo stal | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 73mm do 211 mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersjach: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | system płyt lcp do osteotomii k. łokciowej stal | system płyt lcp do osteotomii k. łokciowej stal | Płytka do osteotomii kości łokciowej .Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Płyty z obniżonym profilem na obu końcach wzmocnioną częścią trzonową, wyposażone w otwory dwubiegunowe umożliwiające zamiennie użycie śruby korowej i blokowanej. Płyty w dwóch rozmiar: w długości 62mm (6 otworów) i długości 76mm (8 otworów). Śruby blokowane w płycie ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane i korowe o średnicy 2.7mm, samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia celownicze mocowane do kości drutami Kirschnera oraz narzędzia do wykonania precyzyjnego cięcia osteotomii z dodatkowym urządzeniem kompresyjno-dystrakcyjnym. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | system płyt lcp do szyjki i głowy k. promieniowej stal | system płyt lcp do szyjki i głowy k. promieniowej stal | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | system płyt lcp do dalszej nasady k. promieniowej stal | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej | Płytka dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta dłoniowa przystawowa od 3 do 5 otworów, w długości od 43mm do 61mm ; płyta dłoniowa pozastawowa - głowa 5 otworów, trzon 3 i 5 otworów w długości od 48mm do 66 mm. płyta dłoniowa pozastawowa - głowa 4 otworów , trzon 3.5 otworów w długości od 47mm do 65mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Płyta grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. | Płytka grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta grzbietowa typu L - głowa 2 otworów , trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm; płyta grzbietowa typu L skośna w wygięciu +20 st i -20 st - głowa 3 otworów ,trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm; płyta grzbietowa typu T - głowa 3 otworów , trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm ; płyta prosta grzbietowa trzon 5 i 6 otwory w długości od 48mm do 57 mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo stal | płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej blokowana zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 |  | płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej blokowana zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od 42mm do 63mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 49mm do 70mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 49mm do 70mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Płyta dłoniowo/grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej blokowana zmienno-kątowo stal | Płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm płyty dłoniowe przystawowe 5 otworów w długości 57mm w głowie 6 i 7 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | system płyt lcp do złamań pozastawowych dalszego końca k. promieniowej stal | Płyty dłoniowe do złamań pozastawowych do dalszego końca kości promieniowe | Płyty dłoniowe do złamań pozastawowych do dalszego końca kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty dostępne w wersji prawa/lewa i posiadają: 4 otwory w głowie i od 5 do 15 otworów w trzonie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej stal | Płytka blokowane hakowa do dalszego końca kości łokciowej | Płytka blokowane hakowa do dalszego końca kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych o średnicy 2mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty - otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Płyty dostępne w długości 46mm przy ilości otworów w płycie: 7. Instrumentarium wyposażone w: wiertła o długości 96 mm z końcówką typu Mini Quick Coupling ; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu Mini Quick Coupling, uchwyt do wkładów śrubokrętów przeznaczony do końcówki typu Mini Quick Coupling. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.3mm stal | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.3mm stal | Płyty blokowane do śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w gwintowane otwory pod śruby blokowane 1.3mm oraz śruby korowe 1.0mm , 1.3 mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 0.75mm : proste 6 otworów o długości 24mm i 12 otworów o długości 48mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 5 w trzonie o długości 26mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 27mm oraz 2 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 26mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 22mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 19mm, prawe-lewe; płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 29mm Śruby korowe 1.0 w zakresie od 6mm do 14mm Śruby blokowane 1.3 w zakresie od 6mm do 18mm Implanty wykonane ze stali dopuszczonej do rezonansu magnetycznego . Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające oraz z uchwytami do główki śruby - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.5mm stal | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.5mm stal | Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 1.5mm oraz blokowane zmienno-kątowo 1.5mm a także śruby korowe 1.5mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1mm : proste 6 otworów o długości 28mm i 12 otworów o długości 57mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 40mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 42mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 36mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 26mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 23mm, prawe-lewe; oraz 12 otworów o długości 36mm a także 4 otworowa o długości 11mm płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 33mm ; płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 29mm; płyty anatomiczne boczne do I kości śródręcza; płyty anatomiczne do szyjki kości śródręcza o długości 29mm ; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 33mm i o długości 32mm. Śruby korowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm; Śruby blokowane zmienno-kątowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 2.0mm stal | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 2.0mm stal | Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 2.0mm oraz blokowane zmienno-kątowo 2.0mm a także śruby korowe 2.0mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1.3mm : proste 6 otworów o długości 35mm i 12 otworów o długości 71mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 50mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 52mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne kondylarne 2 otwory w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm płyty anatomiczne podporowe 12 otworów o długości 45mm a także 4 otworowa o długości 13mm płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 32mm; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 41mm i o długości 42mm. Śruby blokowane zmienno-kątowo 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm, Śruby korowe 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | system płyt dcp 1.3 compact hand do śródręcza i paliczków stal | system płyt dcp 1.3 compact hand do śródręcza i paliczków stal | Płytka typu DCP 1.3mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych o średnicy 1.3mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego krzyżowego. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.3mm DCP prosta 12 otworów o długości 48mm; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 3 otworów w głowie; płyta 1.3mm typu Y DCP 11 otworów w trzonie ; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 4 otworów w głowie; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | system płyt lcp 1.5 compact hand do śródręcza i paliczków stal | system płyt lcp 1.5 compact hand do śródręcza i paliczków stal | Płytka blokowane 1.5mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1.5mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego gwiazdkowe. Płyty blokowane 1.5mm wyposażone w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otworów o długości 23/36mm; płyta 1.5 blokowana adaptacyjna 6,12 otworów ; płyta 1.5 blokowana typu T 3,4 otwory o długości 44,5mm; płyta 1.5 blokowana typu Y 8 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kratkowa 23mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | system płyt blokowanch zmienno-kątowo do fuzji śród-nadgarstkowej stal | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śród-nadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowo | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śród-nadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowo. Płytka grzbietowa stożkowa blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane zmienno-kątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie o średnicy 2.4/2.7mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice umożliwiający kompresję kości śródnadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Dostępne płyty w rozmiarze o średnicy odpowiednio 15mm i 17mm przy ilości 6 i 7 otworów. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | system płyt lcp do artrodezy nadgarstka stal | Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka | Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 112mm do 118mm. Płyty posiadają 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej oraz dodatkowy otwór w części środkowej płyty. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | system płyt lcp do bliższej nasady k. udowej stal | Płyta do bliższej nasady kości udowej | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | System płyt lcp do osteotomii i urazów w obrębie bliższej i dalszej nasady k. udowej u dzieci i młodocianych stal | System do osteotomii i urazów w obrębie bliższej i dalszej nasady kości udowej u dzieci i młodocianych | System do osteotomii i urazów w obrębie bliższej i dalszej nasady kości udowej u dzieci i młodocianych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej średnicy 2.7/3.5/5.0mm lub korowej o średnicy śr. 2.7/3.5/4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące doszyjkowo o średnicy 2.7/3.5/5.0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty do bliższej nasady kości udowej z określonym kątem prowadzenia śrub doszyjkowych - 100º, 110º , 120º , 130º, 140º oraz 150º . Płyty do dalszej nasady kości udowej z określonym kątem prowadzenia śrub kłykciowych 90º . Śruby blokowane w płycie o średnicy 2.7/3.5/5,0mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM/4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM/4.0Nm . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt 1. Płytki blokująco-kompresyjne stosowane z systemem śrub o średnicy 3.5mm/ 2.7mm (blokowanych i kompresyjnych), dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat - Płytka do osteotomii waryzacyjnej, system śrub o średnicy 3.5mm/ 2.7mm, kąt 100˚ - Płytka do osteotomii waryzacyjnej, system śrub o średnicy 3.5mm/2.7mm, kąt 110˚ - Płytka do osteotomii walgizacyjnej, system śrub o średnicy 3.5mm, kąt 150˚ - Płytka do złamań i osteotomii derotacyjnej, system śrub o średnicy 3.5mm/2.7mm, kąt 120˚-130 2. Płytki blokująco-kompresyjne stosowane z systemem śrub 4.5mm/5.0mm (blokowanych i kompresyjnych), dla dzieci w wieku od 9 do 16 lat - Płytka do osteotomii waryzacyjnej, system śrub o średnicy 4.5mm/5.0mm, kąt 100˚ - Płytka do osteotomii waryzacyjnej, system śrub o średnicy 4.5mm/5.0mm, kąt 110˚ - Płytka do osteotomii walgizacyjnej, system śrub o średnicy 4.5mm/5.0mm, kąt 150˚ - Płytka do złamań i osteotomii derotacyjnej, system śrub o średnicy 4.5mm/5.0mm, kąt 120˚ | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej stal | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 440mm , posiada od 2 do 24 otworów .. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 116mm do 440mm, posiada od 6 do 24 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | system płyt lcp szerokich wygiętych anatomiczne do trzonu i dalszej części k. udowej stal | system płyt lcp szerokich wygiętych anatomiczne do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 229mm do 336mm, posiada od 12 do 18 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | system płyt lcp prostych rekonstrukcyjnych do trzonu i dalszej części k. udowej stal | płyty rekonstrukcyjne do trzonu i dalszej części k. udowej stal | Płyty rekonstrukcyjne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości od 3 do 16 otworów – od 56mm do 303mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | system płyt lcp do złamań nasady dalszej k. udowej stal blokowane prowadnicą przezierną | Płytka blokowana do złamań dalszej części kości udowej | Płytka blokowana do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie ie i 7 otworów w głowie | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | system płyt lcp do złamań nasady bliższej k. piszczelowej stal blokowane prowadnicą przezierną | Płytka blokowana do złamań bliższej części kości piszczelowej | Płytka blokowana do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | system płyt lcp kondylarnych do dalszego końca k. udowej stal | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 458mm, posiadają od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | system płyt kondylarnych do dalszego końca k. udowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej oraz płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 405mm do 439mm, od 20 do 22 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji sterylnej . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 4.5/5.0mm boczna | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 4.5/5.0mm przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 106mm do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal 3.5mm boczna / przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady k. piszczelowej stal 3.5mm boczna / przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal boczna low bend | płyta lcp do bliższej nasady k. piszczelowej stal boczna low bend | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna typu LOW BEND. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | system płyt do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | płyta do bliższej nasady k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmienno-kątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 237mm przy ilości od 4 do 14 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | system płyt lcp do złamań bliższego końca k. piszczelowej tylnio-przyśrodkowa stal | płyta lcp do złamań bliższego końca k. piszczelowej tylnio-przyśrodkowa stal | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | system płyt lcp do miednicy stal | płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco-kompresyjnym lcp do złamań miednicy stal | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 |  | płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco-kompresyjnym lcp do złamań miednicy stal płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 |  | płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco-kompresyjnym lcp do złamań miednicy stal płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 |  | płyta rekonstrukcyjna lcp do miednicy stal płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 |  | płyta rekonstrukcyjna lcp do miednicy stal płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 |  | płyta lcp do miednicy stal płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 |  | płyta rekonstrukcyjna lcp do miednicy stal płyta czworoboczna | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | system płyt lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej stal | płyta lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej stal | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 229 mm , od 3 do 15 otworów w płycie ; płyty tynoboczne w długości od 77mm do 233 mm , od 3 do 15 otworów w płycie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | system płyt do dalszego końca k. piszczelowej blokowane zmienno-kątowo stal | płyta do dalszego końca k. piszczelowej blokowana zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długości od 112mm do 292mm przy ilości od 4 do 16 otworów . Płyty przednio-boczne w długości od 102mm do 258mm przy ilości od 4 do 16 otworów, Płyty tylnie typu L i T w długości od 60mm do 90mm przy ilości od 4 do 6 otworów, | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | system płyt do dalszego końca k. strzałkowej blokowane zmienno-kątowo stal | płyta do dalszego końca k. strzałkowej blokowana zmienno-kątowo stal | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.7mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2.7mm oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm w ilości od 3 do 15 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej stal | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej stal | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 |  | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej od strony przedniobocznej stal | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | system płyt lcp do k. sześciennej, łódkowatej , skokowej stal | system płyt lcp do k. sześciennej, łódkowatej , skokowej stal | System płytowy do złamań kości sześciennej , łódkowatej i skokowej. Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie stopy . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta do kości łódkowatej posiada 11 otworów Płyta do kości sześciennej posiada 11 otworów , w wersji prawej i lewej. Płyta do kości skokowej posiada 6 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | system płyt lcp do stopy dwuotworowa stal | płyta lcp do stopy dwuotworowa stal | Płytka prosta dwuotworowa - typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyty proste dwuotworowe pod śruby 2.4/2.7mm. Płyta w rozmiarze 17x6x1.6mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | system płyt lcp do stopy typu X stal | system płyt lcp do stopy typu X stal | System płytowy do kości śródstopia i stępu . Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm w 4 rozmiarach: XS-16mm x 8mm, S-18mm x 12mm , M-24mm x 14mm i L-30mm x 14mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | system płyt lcp do stopy stal | system płyt lcp do stopy stal | System płyt do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.7mm lub korowej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : Płyty proste o rozmiarze od 40mm do 67mm; Płyty typu H posiada 5 i 8 otworów; Płyta kondylarna o 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie; Płyta typu L o grubości 1.5mm posiada od 3 do 4 otworów w trzonie, długości płyt od 32mm do 39.5mm, w wersji prawej i lewej; Płyty typu L skośne o grubości 1.5mm , w wersji prawej i lewej, od 3 do 4 otworów w trzonie , w długości od 34.3mm do 41.8mm; Płyty typu T o grubości 1.5mm , posiadają od 3-4 otworów w rozmiarze 32mm i 39.5mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | system płyt lcp do stopy - system 2.0,2.4,2.7 stal | system płyt lcp do stopy - system 2.0,2.4,2.7 stal | Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0/2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : Płyta adaptacyjna posiada 12 otworów o długości 71 mm pod śruby 2.0mm i długości 72mm pod śruby 2.4mm . Płyta prosta na śruby 2.0mm o długości od 27mm do 51mm, pod śruby 2.4mm o długości od 27mm do 67 mm, pod śruby 2.7mm o długości od 40mm do 67mm; Płyta typu T posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | system płyt do stopy typu X blokowanych zmienno-kątowo stal | system płyt do stopy typu X blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka o kształcie X blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X – w rozmiarze 23.5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x0mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | system płyt do stopy typu T z klinem blokowanych zmienno-kątowo stal | system płyt do stopy typu T z klinem blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka o kształcie T z klinem blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta T posiada 4 otwory ,płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości od 0mm do 7mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | system płyt do stopy MTP blokowanych zmienno-kątowo stal | system płyt do stopy MTP blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka blokowana zmienno-kątowo blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarze małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), o długości : 42mm, 52mm i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długości 53mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | system płyt do stopy TMT blokowanych zmienno-kątowo stal | system płyt do stopy TMT blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka blokowana zmienno-kątowo blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarze krótkim i długim, oraz typu T o długości 39mm,43mm i 48mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | system płyt do stopy blokowanych zmienno-kątowo stal | system płyt do stopy blokowanych zmienno-kątowo stal | Płytka o kształcie koniczyny , płyty proste i typu L, T - blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w trzonie w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.7mm lub korowej o średnicy 2.7mm. Otwory blokowane zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta prosta posiada 2 i 4 otwory –płyta o długości 27mm i 40mm Płyta L posiada 2 i 4 otwory – płyta o długości 37mm, 44mm i 62mm Płyta T posiada 2 , 4, 7 otwory –płyta o długości 38mm, 45mm i 64mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | system płyt do k. piętowej blokowane zmienno-kątowo stal | system płyt do k. piętowej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytka do złamań w obrębie kości piętowej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości piętowej w 3 rozmiarach :58mm, 64mm i 70 mm w wersji z wysięgnikiem lub bez wysięgnika. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | system płyt lcp do k. piętowej stal | system płyt lcp do k. piętowej stal | Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3,5mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, możliwe również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śuby blokowane w płycie o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. o długości od 64 mmdo 81mm porzy 15 otworach w płycie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo stal | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo stal | Płytki do kości łódkowatej i sześciennej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości łódkowatej posiadają 11 otworów płyty do kości sześciennej posiadają 11 otworów w wersji prawa / lewa | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo tytan STERYLNE | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo tytan STERYLNE | Płytka sterylna do kości łódkowatej i sześciennej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości łódkowatej posiadają 11 otworów płyty do kości sześciennej posiadają 11 otworów w wersji prawa / lewa | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | system płyt do artrodezy kolumny przyśrodkowej stopy blokowana zmienno-kątowo stal | system płyt do artrodezy kolumny przyśrodkowej stopy blokowana zmienno-kątowo stal | Płytka do artrodezy blokowana zmienno-kątowo do rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w trzonie w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5 mm lub korowej o średnicy 3.5mm. Otwory blokowane zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 3.5mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 3.5mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty anatomiczne MCFP blokowana zmienno-kątowo podeszwowe – płyty o długości 78, 95mm lewe i prawe | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | system śrub do artrodezy k. śródstopia stal | system śrub do artrodezy k. śródstopia stal | Śruba MFB (Midfoot Fusion Bolt) - do artrodezy kości śródstopia , służy do unieruchomienia stawów : przyśrodkowego śródstopno-klinowatego, łódkowato-klinowatego, skokowo-łódkowatego. Instrumentarium wyposażona w tuleję kompresyjną umożliwiającą kontrolowaną kompresję podczas wkręcania śruby. Identyczny skok gwintu na głowie i trzonie śruby. Koniec śruby gładko zakończony. Głowa śruby wkręcana całkowicie pod zewnętrzną powierzchnię korową. Śruba o średnicy 6.5mm, lita, samogwintująca, o długości od 50mm do 160mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | system śrub hcs - typu Herbert 1.5 stal | system śrub hcs - typu Herbert 1.5 stal | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2.2mm, średnica rdzenia 1.2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6 mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | system śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 stal | system śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 stal | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | system śrub hcs - typu Herbert 4.5 stal | system śrub hcs - typu Herbert 4.5 stal | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 110mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | system śrub hcs - typu Herbert 6.5 stal | system śrub hcs - typu Herbert 6.5 stal | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 150mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | system śrub kaniulowanych 2.4/3.0 stal | system śrub kaniulowanych 2.4/3.0 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm i 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy2.4mm i 1.1mm dla śruby o średnicy3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | system śrub kaniulowanych 3.5/4.0 stal | system śrub kaniulowanych 3.5/4.0 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm i 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm a śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | system śrub kaniulowanych 4.5 stal | system śrub kaniulowanych 4.5 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 80mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 80mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | system śrub kaniulowanych 6.5 stal | system śrub kaniulowanych 6.5 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | system śrub kaniulowanych 7.3 stal | system śrub kaniulowanych 7.3 stal | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | system śrub kaniulowanych - podkładki stal | system śrub kaniulowanych - podkładki stal | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System stal | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System stal | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1.7mm ; 1.0mm. Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System - pin stal | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System - pin stal | Pin wkręcany do systemu w wersji stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 7.3 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
96 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
97 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 va | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
98 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 105mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 5.0 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
100 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 va | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 60mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 150mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 3.5 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
109 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 30mm, samogwintujące stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
111 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
112 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.7 | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
115 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.4 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
116 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.0 | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.0 | Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.0 | Śruby blokowane zmienno-kątowo 2.0mm o długości od 6mm do 24mm, samogwintujące stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
118 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 2.0 | Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 38mm, samogwintujące stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
119 | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.5 | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.5 | Śruba blokowane 1.5mm, o długości od 6mm do 24mm , samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
120 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.5 | Śruba blokowana zmienno-kątowo 1.5mm, o długości od 4mm do 24mm, blokowana samogwintująca stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.5 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 6mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
122 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.5 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
123 | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.3 | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.3 | Śruba blokowane 1.3mm, o długości od 4mm do 18mm, samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
124 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.3 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 6mm do 18mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
125 |  | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.3 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 4mm do 18mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
126 | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.0 | śruby do zespoleń płytkowych stal 1.0 | Śruba 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
127 | system Lcp DHS stal | system Lcp DHS stal | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm Płyta blokowane DHS | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
128 |  | system Lcp DHS stal | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba doszyjkowa o średnicy 12.5mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
129 |  | system Lcp DHS stal | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba spiralnonożowa | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
130 |  | system Lcp DHS stal | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba kompresyjna | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
131 |  | system Lcp DHS stal | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba blokująca śrubę doszyjkową | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
132 | system blokowania gwoździ stabilny kątowo | system blokowania gwoździ stabilny kątowo | System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. W komplecie: wkręt blokujący i biowchłanialna tulejka śruba do blokowania stabilnie kątowego | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
133 |  | system blokowania gwoździ stabilny kątowo | System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. W komplecie: wkręt blokujący i biowchłanialna tulejka Tuleja do blokowania stabilnie kątowego | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
134 | system stabilizacji miednicy | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200mm lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o długości 195mm - 1 szt. podkładka zaokrąglona | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 |  | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200mm lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o długości 195mm - 1 szt. nakrętka zaokrąglona | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
136 |  | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200mm lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o długości 195mm - 1 szt. nakrętka sześciokątna | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
137 |  | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200mm lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o długości 195mm - 1 szt. pręt gwintowany | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 |  | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200mm lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o długości 195mm - 1 szt. wiertło nie sterylne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 |  | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200mm lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o długości 195mm - 1 szt. wiertło w wersji STERYLNEJ | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt szerokich blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm prostych i wygiętych, typu LISS, | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
141 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm Proximal Femur, zaokrąglone | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie, gniazdo gwiazdkowe T15/T25 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
143 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji stal | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie , gniazdo sześciokątne 3.5/2.5mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
144 | Stabilizator zewnętrzny duży stal PIN | Stabilizator zewnętrzny duży stal PIN | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0 i 6,0mm długości od 100 do 250mm. Steinmann Pin o średnicy 5.0mm z gwintem pośrodku, długości 200 mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
145 | Stabilizator zewnętrzny duży stal SCHANZ 5.0/6.0 | Stabilizator zewnętrzny duży stal SCHANZ 5.0/6.0 | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0mm i 6.0mm długości od 100mm do 250mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | Stabilizator zewnętrzny mały stal SCHANZ 4.0 | Stabilizator zewnętrzny mały stal SCHANZ 4.0 | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60mm do 175mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
147 |  | Grotowkręt Schanz stal | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60mm do 175mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
148 |  | Grotowkręt Schanz tytan | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60mm do 175mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 |  | klucz kombinowany | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60mm do 175mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 |  | Uniwersalny uchwyt wiertarski | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60mm do 175mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
151 |  | Adaptor na grotowkręt Seldrill | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, stalowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60mm do 175mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
152 | system płyt lcp do obojczyka tytan | system płyt lcp do obojczyka tytan | Płytka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt. Płyty górno-przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty, Płyty górno-przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie ; Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w głowie płyty w śruby o średnicy 2.7mm i w trzonie płyty w śruby 3.5mm; płyty o długości od 110mm do 136 mm ; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w śruby o średnicy. 3.5mm; o długości od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - przyśrodkowa zaopatrzona w śruby o średnicy 3.5mm; płyty w długości : od 79mm do 102mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8 w trzonie ; Płyta przednia - boczna zaopatrzona w części bocznej w otwory zmienno-kątowe umożliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/- 15 stopni od osi otworu; płyty w długości : 77mm-124mm; od 7 do 12 otworów; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
153 | system płyt lcp hakowa do obojczyka tytan | system płyt lcp hakowa do obojczyka tytan | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka. Płyta wyposażona w części bocznej w hak o wysokości 12 ,15 i 18mm . W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Płyta posiada Ilości otworów na trzonie od 4 do 7. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty lewe/prawe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
155 | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
156 | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
157 | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | system płyt lcp prostych 3.5 tytan | Płytka prosta przynasadowa . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty powinny znajdować się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie powinien dać możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów pozwalający na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Na końcu płyty powinny znajdować się otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej znajduje się jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Instrumentarium powinno być wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
158 | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej tytan | system płyt lcp do bliższego końca k. ramiennej tytan | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90 do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
159 | system płyt lcp okołostawowych do bliższego końca k. ramiennej tytan | system płyt lcp okołostawowych do bliższego końca k. ramiennej tytan | Płytka okołostawowa do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejmująca cześć tylną głowy kości ramiennej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płyte za pomocą celownika. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 91mm do 199mm, posiadają od 2 do 8 otworów w trzonie . Płyty w wersji prawa i lewa. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | zestaw do augmentacji płyt lcp do bliższej nasady k. ramiennej tytan | zestaw do augmentacji | Zestandaryzowany zestaw przeznaczony do augmentacji. Zestaw składa się: ze specjalnych perforowanych/ kaniulowanych śrub blokowanych z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm samogwintujących wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 |  | cement | Cementu Traumacem, 10ml | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
162 |  | zestaw strzykawek | Kpl. strzykawek4x1ml+2x2ml | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 |  | adapter blokowany | Adapter blokowane 3.5 - 2szt./op. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej tytan | system płyt lcp do dalszej części k. ramiennej tytan | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. Płyty mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Różne rodzaje płyt : Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płyty tylnoboczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14 , Płytki tylnoboczne z podparciem o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów w trzonie od 3 do 14. Płytki w wersji : prawe i lewe . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
165 | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo tytan | system płyt do dalszej części k. ramiennej blokowanych zmienno-kątowo tytan | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 205mm przy ilości od 3 do 13 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); płytki od strony bocznej ( w długości od 69mm do 199mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 11); płytki blokowane od strony przyśrodkowej( w długości od 69mm do 189mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 10, płyty dostępne z przedłużeniem lub bez );l płytki w wersji prawej i lewej . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
166 | system płyt lcp pozastawowych do dalszego końca k. ramiennej tytan | system płyt lcp pozastawowych do dalszego końca k. ramiennej tytan | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej/dalszej nasady k. strzałkowej tytan | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej/dalszej nasady k. strzałkowej tytan | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej lub dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty otwór pod śrubę korową o średnicy 3.5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty o długości 62mm przy ilości otworów w płycie: 3. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 | system płyt lcp do wyrostka łokciowego tytan | system płyt lcp do wyrostka łokciowego tytan | Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 12. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
169 | system płyt do wyrostka łokciowego blokowana zmienno-kątowo tytan | system płyt do wyrostka łokciowego blokowana zmienno-kątowo tytan | Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 73mm do 211 mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersj: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
170 | system płyt lcp do osteotomii k. łokciowej tytan | system płyt lcp do osteotomii k. łokciowej tytan | Płytka do osteotomii kości łokciowej .Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Płyty z obniżonym profilem na obu końcach z wzmocnioną częścią trzonową, wyposażone w otwory dwubiegunowe umożliwiające zamiennie użycie śruby korowej i blokowanej. Płyty w dwóch rozmiar: w długości 62mm (6 otworów) i długości 76mm (8 otworów). Śruby blokowane w płycie ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane i korowe o średnicy 2.7mm, samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia celownicze mocowane do kości drutami Kirschnera oraz narzędzia do wykonania precyzyjnego cięcia osteotomii z dodatkowym urządzeniem kompresyjno-dystrakcyjnym. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 | system płyt lcp do szyjki i głowy k. promieniowej tytan | system płyt lcp do szyjki i głowy k. promieniowej tytan | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 | system płyt lcp do dalszej nasady k. promieniowej tytan | system płyt lcp do dalszej nasady k. promieniowej tytan | Płytka dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta dłoniowa przystawowa od 3 do 5 otworów, w długości od 43mm do 61mm ; płyta dłoniowa pozastawowa - głowa 5 otworów, trzon 3 i 5 otworów w długości od 48mm do 66 mm. płyta dłoniowa pozastawowa - głowa 4 otworów , trzon 3.5 otworów w długości od 47mm do 65mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 |  | system płyt lcp do dalszej nasady k. promieniowej tytan | Płytka grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta grzbietowa typu L - głowa 2 otworów , trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm; płyta grzbietowa typu L skośna w wygięciu +20 st i -20 st - głowa 3 otworów ,trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm; płyta grzbietowa typu T - głowa 3 otworów , trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm ; płyta prosta grzbietowa trzon 5 i 6 otwory w długości od 48mm do 57 mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo tytan | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo tytan | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 |  | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo tytan | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . Płyty wąskie - w długości od 42mm do 63mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 49mm do 70mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie Płyty standard - w długości od 49mm do 70mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
176 |  | system płyt do dalszej nasady k. promieniowej blokowane zmienno-kątowo tytan | Płyta dłoniowa/ grzbietowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm płyty dłoniowe przystawowe 5 otworów w długości 57mm w głowie 6 i 7 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 | system płyt lcp do złamań pozastawowych dalszego końca k. promieniowej tytan | system płyt lcp do złamań pozastawowych dalszego końca k. promieniowej tytan | Płyty dłoniowe do złamań pozastawowych do dalszego końca kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty dostępne w wersji prawa/lewa i posiadają: 4 otwory w głowie i od 5 do 15 otworów w trzonie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
178 | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej tytan | system płyt lcp hakowa do dalszego końca k. łokciowej tytan | Płytka blokowane hakowa do dalszego końca kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych o średnicy 2mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie dający możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów powinien pozwalać na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty - otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Płyty dostępne w długości 46mm przy ilości otworów w płycie: 7. Instrumentarium wyposażone w: wiertła o długości 96 mm z końcówką typu Mini Quick Coupling ; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu Mini Quick Coupling, uchwyt do wkładów śrubokrętów przeznaczony do końcówki typu Mini Quick Coupling. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.3mm tytan | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.3mm tytan | Płyty blokowane do śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w gwintowane otwory pod śruby blokowane 1.3mm oraz śruby korowe 1.0mm , 1.3 mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 0.75mm : proste 6 otworów o długości 24mm i 12 otworów o długości 48mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 5 w trzonie o długości 26mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 27mm oraz 2 otworów w głowie i 5 otworów w trzonie o długości 26mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 22mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 19mm, prawe-lewe; płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 29mm Śruby korowe 1.0 w zakresie od 6mm do 14mm Śruby blokowane 1.3 w zakresie od 6mm do 18mm Implanty wykonane ze stali dopuszczonej do rezonansu magnetycznego . Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające oraz z uchwytami do główki śruby - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.5mm tytan | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 1.5mm tytan | Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 1.5mm oraz blokowane zmienno-kątowo 1.5mm a także śruby korowe 1.5mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1mm : proste 6 otworów o długości 28mm i 12 otworów o długości 57mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 40mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 42mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 36mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne do głowy paliczka o długości 26mm, prawe-lewe płyty anatomiczne podporowe 8 otworów o długości 23mm, prawe-lewe; oraz 12 otworów o długości 36mm a także 4 otworowa o długości 11mm płyty anatomiczne pajęczynowe 14 otworów o długości 33mm ; płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 29mm; płyty anatomiczne boczne do I kości śródręcza; płyty anatomiczne do szyjki kości śródręcza o długości 29mm ; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 33mm i o długości 32mm. Śruby korowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm; Śruby blokowane zmienno-kątowe 1.5 w zakresie od 4mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
181 | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 2.0mm tytan | system płyt do k. śródręcza i paliczków blokowanych zmienno-kątowo - 2.0mm tytan | Płyty blokowana zmienno-kątowo do śródręcza i paliczków blokowane zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintu pod śruby blokowane 2.0mm oraz blokowane zmienno-kątowo 2.0mm a także śruby korowe 2.0mm. Jeden podłużny otwór przeznaczony do pozycjonowania płyty na kości. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Różnokształtne płyty profilowane anatomicznie. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt o grubości 1.3mm : proste 6 otworów o długości 35mm i 12 otworów o długości 71mm; płyty T o 3 otworów w głowie i 7 w trzonie o długości 50mm; płyty Y o 3 otworów w głowie i 7 otworów w trzonie o długości 52mm oraz 2 otworów w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm przeznaczone do podstawy paliczka płyty anatomiczne kondylarne 2 otwory w głowie i 6 otworów w trzonie o długości 44mm płyty anatomiczne podporowe 12 otworów o długości 45mm a także 4 otworowa o długości 13mm płyty anatomiczne grzbietowe do I kości śródręcza o długości 32mm; płyty do korekcji rotacji 6 otworów o długości 41mm i o długości 42mm. Śruby blokowane zmienno-kątowo 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm, Śruby korowe 2.0mm w zakresie od 6mm do 24mm Implanty wykonane ze stali implantowej dopuszczonej do rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone m.in. w: - trzonki śrubokrętów samo trzymające - szczypce do nastawiania złamań wyposażone w celownik do nawiercenia otworów pod śruby korowe - szczypce do przytrzymywania płyty ułatwiające nastawienie złamania z kulką - szczypce do cięcia i wyginania płyt wyposażone w pozycjonery i tarkę do profilowania ostro przyciętych krawędzi płyty - celowniki gwintowane , lejkowe i zaokrąglone do nawiercania otworów pod śruby blokowane w płycie - wszystkie narzędzia kodowane kolorami w zależności od rodzaju systemu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
182 | system płyt dcp 1.3 compact hand do śródręcza i paliczków tytan | system płyt dcp 1.3 compact hand do śródręcza i paliczków tytan | Płytka typu DCP 1.3mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych o średnicy 1.3mm wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego krzyżowego. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.3mm DCP prosta 12 otworów o długości 48mm; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 3 otworów w głowie; płyta 1.3mm typu Y DCP 11 otworów w trzonie ; płyta adaptacyjna T DCP 1.3mm , 8 otworów w trzonie , 4 otworów w głowie; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 | system płyt lcp 1.5 compact hand do śródręcza i paliczków tytan | system płyt lcp 1.5 compact hand do śródręcza i paliczków tytan | Płytka blokowane 1.5mm kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków. Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych 1.5mm. wkręcanych za pomocą śrubokręta samo trzymającego gwiazdkowego. Płyta blokowana 1.5mm wyposażona w otwory gwintowane pod śruby blokowane w płycie typu blokowane 1.5mm. Koralikowy kształt płyt ułatwia jej modelowanie do kości oraz zmniejsza powierzchnie styku płyty z kością chroniąc okostną, nie podrażniając przy tym tkanek miękkich. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta 1.5 blokowana prosta 4,6 otworów o długości 23/36mm; płyta 1.5 blokowana adaptacyjna 6,12 otworów ; płyta 1.5 blokowana typu T 3,4 otwory o długości 44,5mm; płyta 1.5 blokowana typu Y 8 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kondylarna 6 otworów w trzonie ; płyta 1.5 blokowana kratkowa 23mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
184 | system płyt blokowanych zmienno-kątowo do fuzji śród-nadgarstkowej tytan | system płyt blokowanych zmienno-kątowo do fuzji śród-nadgarstkowej tytan | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śród-nadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowo. Płytka grzbietowa stożkowa blokująco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalną gwintowaną głową 2.4mm-blokowane zmienno-kątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie o średnicy 2.4/2.7mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice umożliwiający kompresję kości śród-nadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Dostępne płyty w rozmiarze o średnicy odpowiednio 15mm i 17mm przy ilości 6 i 7 otworów. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | system płyt lcp do artrodezy nadgarstka tytan | system płyt lcp do artrodezy nadgarstka tytan | Płyta blokowane do artrodezy nadgarstka. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształcie dopasowanym do anatomii oraz otwory kombinowane pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.4/2.7mm. Otwory w części bliższej dwufunkcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0mm. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością do modelowania. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego Płyty dostępne w długości od 112mm do 118mm. Płyty posiadają 3 otwory w części dalszej oraz 4, 5 otworów w części bliższej oraz dodatkowy otwór w części środkowej płyty. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
186 | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | system płyt lcp proste wąskie do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 440mm , posiada od 2 do 24 otworów .. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
187 | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | system płyt lcp prostych szerokich do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 116mm do 440mm, posiada od 6 do 24 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 | system płyt lcp szerokich wygiętych anatomiczne do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | system płyt lcp szerokich wygiętych anatomiczne do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 229mm do 336mm, posiada od 12 do 18 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
189 | system płyt lcp prostych rekonstrukcyjnych do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | system płyt lcp prostych rekonstrukcyjnych do trzonu i dalszej części k. udowej tytan | Płyty rekonstrukcyjne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości od 3 do 16 otworów – od 56mm do 303mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 | system płyt lcp do złamań nasady dalszej k. udowej tytan blokowane prowadnicą przezierną | system płyt lcp do złamań nasady dalszej k. udowej tytan blokowane prowadnicą przezierną | Płytka blokowane do złamań dalszej części kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 | system płyt lcp do złamań nasady bliższej k. piszczelowej tytan blokowane prowadnicą przezierną | system płyt lcp do złamań nasady bliższej k. piszczelowej tytan blokowane prowadnicą przezierną | Płytka blokowane do złamań bliższej części kości piszczelowej . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
192 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan 4.5/5.0mm boczna | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan 4.5/5.0mm boczna | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 82mm do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan 4.5/5.0mm przyśrodkowa | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan 4.5/5.0mm przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 4.5/5.0mm, długości od 106mm do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan 3.5mm boczna / przyśrodkowa | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan 3.5mm boczna / przyśrodkowa | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
195 | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan boczna low bend | system płyt lcp do bliższej nasady k. piszczelowej tytan boczna low bend | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna typu LOW BEND. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 | system płyt lcp do złamań bliższego końca k. piszczelowej tylno-przyśrodkowa tytan | system płyt lcp do złamań bliższego końca k. piszczelowej tylno-przyśrodkowa tytan | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej tytan | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej tytan | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : Płyty w wersji STERYLNEJ - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
198 | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - tytan | płyty lcp do osteotomii k. udowej i piszczelowej - tytan | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Różne rodzaje płyt : Płyty w wersji NIE STERYLNEJ - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długości 141mm, 4 otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długości 102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długości 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
199 | system płyt lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej tytan | system płyt lcp boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej tytan | Płytki do dalszej nasady kości strzałkowe tylnoboczne i boczne. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : płyty boczne w długości od 73mm do 229 mm , od 3 do 15 otworów w płycie ; płyty tylnoboczne w długości od 77mm do 233 mm , od 3 do 15 otworów w płycie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
200 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej tytan | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej tytan | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
201 | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej tytan | system płyt lcp do dalszego końca k.piszczelowej tytan | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
202 | system płyt lcp do k. sześciennej, łódkowatej , skokowej tytan | system płyt lcp do k. sześciennej, łódkowatej , skokowej tytan | System płytowy do złamań kości sześciennej , łódkowatej i skokowej. Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie stopy . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta do kości łódkowatej posiada 11 otworów Płyta do kości sześciennej posiada 11 otworów , w wersji prawej i lewej. Płyta do kości skokowej posiada 6 otworów. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
203 | system płyt lcp do stopy dwuotworowa tytan | system płyt lcp do stopy dwuotworowa tytan | Płytka prosta dwuotworowa - typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: płyty proste dwuotworowe pod śruby 2.4/2.7mm. Płyta w rozmiarze 17x6x1.6mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
204 | system płyt lcp do stopy typu X tytan | system płyt lcp do stopy typu X tytan | System płytowy do kości śródstopia i stępu . Płytka o kształcie X typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródstopia i stępu . Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8NM. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X pod śruby 2.4/2.7mm w 4 rozmiarach: XS-16mm x 8mm, S-18mm x 12mm , M-24mm x 14mm i L-30mm x 14mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
205 | system płyt lcp do stopy tytan | system płyt lcp do stopy tytan | System płyt do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.7mm lub korowej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : Płyty proste o rozmiarze od 40mm do 67mm; Płyty typu H posiada 5 i 8 otworów; Płyta kondylarna o 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie; Płyta typu L o grubości 1.5mm posiada od 3 do 4 otworów w trzonie, długości płyt od 32mm do 39.5mm, w wersji prawej i lewej; Płyty typu L skośne o grubości 1.5mm , w wersji prawej i lewej, od 3 do 4 otworów w trzonie , w długości od 34.3mm do 41.8mm; Płyty typu T o grubości 1.5mm , posiadają od 3-4 otworów w rozmiarze 32mm i 39.5mm . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
206 | system płyt lcp do stopy - system 2.0,2.4,2.7 tytan | system płyt lcp do stopy - system 2.0,2.4,2.7 tytan | Płytka typu blokowane blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.0/2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : Płyta adaptacyjna posiada 12 otworów o długości 71 mm pod śruby 2.0mm i długości 72mm pod śruby 2.4mm . Płyta prosta na śruby 2.0mm o długości od 27mm do 51mm, pod śruby 2.4mm o długości od 27mm do 67 mm, pod śruby 2.7mm o długości od 40mm do 67mm; Płyta typu T posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu T posiada 2 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; Płyta adaptacyjna typu Y posiada 3 otwory w głowie i 7 otworów w trzonie ; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
207 | system płyt do stopy typu X blokowanych zmienno-kątowo tytan | system płyt do stopy typu X blokowanych zmienno-kątowo tytan | Płytka o kształcie X blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty X – w rozmiarze 23.5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x0mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
208 | system płyt do stopy typu T z klinem blokowanych zmienno-kątowo tytan | system płyt do stopy typu T z klinem blokowanych zmienno-kątowo tytan | Płytka o kształcie T z klinem blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta T posiada 4 otwory ,płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości od 0mm do 7mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
209 | system płyt do stopy MTP blokowanych zmienno-kątowo tytan | system płyt do stopy MTP blokowanych zmienno-kątowo tytan | Płytka blokowana zmienno-kątowo blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarze małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), o długości : 42mm, 52mm i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgięcie grzbietowe 0 stopni), długości 53mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
210 | system płyt do stopy TMT blokowanych zmienno-kątowo tytan | system płyt do stopy TMT blokowanych zmienno-kątowo tytan | Płytka blokowana zmienno-kątowo blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi o średnicy 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczony do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklęsłe i wypukłe do przygotowania przed fuzją powierzchni stawowych. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarze krótkim i długim, oraz typu T o długości 39mm,43mm i 48mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
211 | system płyt do stopy blokowanych zmienno-kątowo tytan | system płyt do stopy blokowanych zmienno-kątowo tytan | Płytka o kształcie koniczyny , płyty proste i typu L, T - blokowana zmienno-kątowo do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy. Płyty wyposażone w trzonie w otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 2.7mm lub korowej o średnicy 2.7mm. Otwory blokowane zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyta prosta posiada 2 i 4 otwory –płyta o długości 27mm i 40mm Płyta L posiada 2 i 4 otwory – płyta o długości 37mm, 44mm i 62mm Płyta T posiada 2 , 4, 7 otwory –płyta o długości 38mm, 45mm i 64mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
212 | system płyt do k. piętowej blokowane zmienno-kątowo tytan | system płyt do k. piętowej blokowane zmienno-kątowo tytan | Płytka do złamań w obrębie kości piętowej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości piętowej w 3 rozmiarach :58mm, 64mm i 70 mm w wersji z wysięgnikiem lub bez wysięgnika. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
213 | system płyt lcp do k. piętowej tytan | system płyt lcp do k. piętowej tytan | Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 3,5mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, możliwe również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śruby blokowane w płycie o średnicy 3,5mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. o długości od 64 mm do 81mm przy 15 otworach w płycie . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
214 | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo tytan | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo tytan | Płytki do kości łódkowatej i sześciennej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty do kości łódkowatej posiadają 11 otworów płyty do kości sześciennej posiadają 11 otworów w wersji prawa / lewa | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
215 | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo tytan STERYLNE | system płyt do k. łódkowatej i k. sześciennej blokowane zmienno-kątowo tytan STERYLNE | Płytka sterylna do kości łodkowatej i sześciennej blokowana zmienno-kątowo. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub o średnicy 2.4/2.7mm blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych zmienno-kątowo . Otwory w płycie współpracują także ze śrubami blokowanymi 2.4/2.7mm . Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt w wresji sterylnej: Płyty do kości łódkowatej posiadają 11 otworów płyty do kości sześciennej posiadają 11 otworów w wersji prawa / lewa | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
216 | system śrub do artrodezy k. śródstopia tytan | system śrub do artrodezy k. śródstopia tytan | Śruba MFB (Midfoot Fusion Bolt) - do artrodezy kości śródstopia , służy do unieruchomienia stawów : przyśrodkowego śródstopno-klinowatego, łódkowato-klinowatego, skokowo-łódkowatego. Instrumentarium wyposażona w tuleję kompresyjną umożliwiającą kontrolowaną kompresję podczas wkręcania śruby. Identyczny skok gwintu na głowie i trzonie śruby. Koniec śruby gładko zakończony. Głowa śruby wkręcana całkowicie pod zewnętrzną powierzchnię korową. Śruba o średnicy 6.5mm, lita, samogwintująca, o długości od 50mm do 160mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
217 | system śrub hcs - typu Herbert 1.5 tytan | system śrub hcs - typu Herbert 1.5 tytan | Śruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża gęstość gwintu), średnica główki z gwintem 2.2mm, średnica rdzenia 1.2mm, średnica gwintu na końcu śruby 1.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długości od 8mm do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe). Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6 mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
218 | system śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 tytan | system śrub hcs - typu Herbert 2.4/3.0 tytan | Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
219 | system śrub hcs - typu Herbert 4.5 tytan | system śrub hcs - typu Herbert 4.5 tytan | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0mm, średnica rdzenia 3.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 20mm do 110mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.6mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
220 | system śrub hcs - typu Herbert 6.5 tytan | system śrub hcs - typu Herbert 6.5 tytan | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowaną główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7.5mm, średnica rdzenia 4.8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6.5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 30mm do 150mm, gniazdo śruby sześciokątne 4.0mm, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 2,8mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
221 | system śrub kaniulowanych 2.4/3.0 tytan | system śrub kaniulowanych 2.4/3.0 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm i 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy2.4mm i 1.1mm dla śruby o średnicy3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
222 | system śrub kaniulowanych 3.5/4.0 tytan | system śrub kaniulowanych 3.5/4.0 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm i 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm a śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
223 | system śrub kaniulowanych 4.5 tytan | system śrub kaniulowanych 4.5 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 80mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 80mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
224 | system śrub kaniulowanych 6.5 tytan | system śrub kaniulowanych 6.5 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
225 | system śrub kaniulowanych 7.3 tytan | system śrub kaniulowanych 7.3 tytan | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
226 | system śrub kaniulowanych - podkładki tytan | system śrub kaniulowanych - podkładki tytan | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
227 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System tytan / kobalt chrom | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System tytan / kobalt chrom | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji tytan . Dostępna średnica kabli: 1.0mm w wersji tytan i 1.7mm w wersji kobalt-chrom Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
228 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System PIN tytan | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System PIN tytan | Pin wkręcany do systemu kabli w wersji tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
229 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
230 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 4.5/5.0 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
231 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 3.5 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta hex , tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
232 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 3.5 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
233 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
234 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 3.5 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 130mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
235 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.7 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.7 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
236 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.7 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 30mm, samogwintujące , tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
237 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.7 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
238 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.7 | Śruby 2.7mm korowe nisko profilowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
239 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.4 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.4 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące , tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
240 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.4 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
241 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.4 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
242 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.0 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.0 | Śruba blokowane 2.0mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
243 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.0 | Śruby blokowana zmienno-kątowo 2.0mm o długości od 6mm do 24mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
244 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 2.0 | Śruba 2.0mm korowe o długości od 6mm do 38mm, samogwintujące, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
245 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.5 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.5 | Śruba blokowane 1.5mm, o długości od 6mm do 24mm, samogwintująca gniazdo śrubokreta gwiazdkowe tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
246 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.5 | Śruba blokowana zmienno-kątowo 1.5mm, o długości od 4mm do 24mm, samogwintująca, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
247 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.5 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 6mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
248 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.5 | Śruba 1.5mm korowe o długości od 4mm do 24mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
249 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.3 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.3 | Śruba blokowane 1.3mm, o długości od 4mm do 18mm, samogwintująca gniazdo śrubokręta gwiazdkowe tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
250 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.3 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 6mm do 18mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
251 |  | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.3 | Śruba 1.3mm korowe o długości od 4mm do 18mm. Samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
252 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.0 | śruby do zespoleń płytkowych tytan 1.0 | Śruba 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm. samogwintujące gniazdo śrubokręta KRZYŻOWE, tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
253 | tytanowe gwoździe elastyczne | tytanowe gwoździe elastyczne | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przy nasadowych wszystkich kości długich kończyn u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, technika wprowadzania umożliwiająca bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostową); Spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie, zapobiegający perforacji ściany kości, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane z tytanu, z możliwością wykorzystania rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenie laserowe – dla strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej, z gniazdem na gwóźdź x i gładką zewnętrzną osłoną tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice zaślepki – mała dla gwoździ o średnicy od 1.5mm do 2.5mm i duża dla gwoździ o średnicy od 3mm do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1.5mm o długości 300mm; 2.0mm; 2.5mm; 3.0mm; 3.5mm i 4.0mm o długości 440mm.; instrumentarium musi być wyposażone w: - przecinak blokowy tnący zapewniający płaską linię cięcia z otworami w bloku tnącym dopasowanymi do danej średnicy gwoździa, instrumentarium wyposażone w narzędzie do nastawiania złamań regulowane z głównym ramieniem o długości 33,6 cm ; dwa różne wbijaki o długości 17cm do zaślepek zakończone: cięciem płaskim i ukośnym w zależności potrzeby użycia, wkład śrubokręta nasadowego do zaślepek o długości 10cm zakończony cięciem płaskim w dwóch wersjach dla gwoździ 1.5-2.5mm i 3- 4mm; wbijak do gwoździ zakończony krótkim i dłuższym ramieniem, kompatybilny z :- dodatkowym narzędziem do dokręcenia wbijaka oraz kompatybilny z prowadnicą o długości 22.5 cm do młotka; kleszcze ekstrakcyjne o długości 24 cm zakończone dwoma ramieniami gdzie jedno powinno być ząbkowane a drugie wyprofilowane do trzymania gwoździa. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
254 |  | tytanowe gwoździe elastyczne - zaślepka | zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1.5mm do 2.0mm i duża dla gwoździ od 3.0mm do 4.0mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
255 | gwóźdź ramienny | gwóźdź ramienny | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarze - 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10mm. Średnica gwoździa: 7.0mm, 9.0mm, 11.0mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
256 |  | śruba blokująca | śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4.0mm w długości : od 18mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
257 |  | śruba spiralna | śruba spiralna w długości od 32mm do 54mm z przeskokiem, co 2mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
258 |  | zaślepki kaniulowane | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
259 | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź krótki - 160 mm w średnicy 8.0mm , 9.5mm i 11.0mm , w wersji prawej i lewej ; gwóźdź długi - o długości od 180mm do 315mm w średnich 7.0mm i 8.5mm Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
260 |  | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
261 |  | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruba blokująca do dalszej części o średnicy 4.0mm od 10mm do 60mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
262 |  | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
263 |  | gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy, kaniulowany prosty z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Zaślepka gwoździa o długości od 0mm do 15mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
264 | gwóżdż udowy odkolanowy | gwóźdź udowy odkolanowy | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy.Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania zużyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację.Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei iwiertła. Gwóźdźuniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - Gwoździe krotkie proste oraz od 300m do 480 mm ( co 20 mm) - gwóźdź długi wygiety anotomicznie.,tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
265 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym. Śruby korowe 5,0 mm lub korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm; od 64 mm do 80 mm z przeskokiem 4 mm oraz w długości 85-100 mm z przeskokiem co 5 mm,tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
266 |  | śruda spiralna | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 00 mm co 5 mm,tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
267 |  | zaślepki kaniulowane | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm,tytan | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
268 | gwóźdź piszczelowy | gwóźdź piszczelowy | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem, co 15mm. Średnica gwoździ: - gwoździe lite: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm - gwoździe kaniulowane: 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm, 11.0mm, 12.0mm, 13.0mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
269 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 4.0mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm. (do blokowania gwoździ o średnicy 8.0mm i 9.0 mm) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
270 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 10.0mm do 13.0 mm) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
271 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowo/gąbczaste o średnicy 5.0mm w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
272 |  | zaślepki kaniulowane | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
273 | gwóźdź udowy boczny | gwóźdź udowy boczny | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1.5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem, co 1mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
274 |  | gwóźdź udowy boczny | Gwoździe udowe średnica od 14mm do 16mm STERYLNE | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
275 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9.0mm do 13.0mm) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
276 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ od o średnicy od 14.0mm do 16.0 mm) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
277 |  | zaślepki kaniulowane | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
278 |  | śruba doszyjkowa | Śruba doszyjkowa o średnicy 6.5mm w długości od 60mm do 130 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
279 | gwóźdź rekonstrukcyjny przezkrętarzowy z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . | gwóźdź rekonstrukcyjny przezkrętarzowy z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny krótki do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznym o kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 170mm i 200mm o kącie 125 stopni i 130 stopni, średnica gwoździ: 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm oraz gwoździe o długości 240mm i kącie 125, 130 i 135 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm; 11.0mm; 12.0mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
280 |  | gwóźdź rekonstrukcyjny przezkrętarzowy z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny długi do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznej krzywej wygięcia wynoszącej 1500mm, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary: od 300mm do 420mm mm o kącie 125 i 130 stopni, średnica gwoździ : 9.0mm; 10.0mm;12.0mm;14.0mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
281 |  | śruba doszyjkowa | Śruba doszyjkowa perforowana z ostrzem helikalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej o długości od 80mm do 120mm z przeskokiem, co 5 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
282 |  | zaślepki kaniulowane | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
283 |  | zaślepki kaniulowane | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
284 |  | śruba blokująca | Śruba do blokowania gwoździ o średnicy 5,0mm w długości od 26mm do 100mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
285 | system do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . | system do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . | System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną na bazie PMMA. System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
286 |  | zestaw strzykawek | Zestaw strzykawek do Traumacem V+ | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
287 |  | zestaw cementu | Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
288 | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
289 |  | gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
290 |  | śruba doszyjkowa | śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
291 |  | ostrze helikalne perforowane | ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
292 |  | zaślepki kaniulowane | zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
293 |  | śruba blokująca | Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
294 | system do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | system do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . | System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną na bazie PMMA. System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ blokowanych śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
295 |  | zestaw strzykawek | Zestaw strzykawek do Traumacem V+ | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
296 |  | zestaw cementu | Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
297 | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
298 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
299 |  | śruba ryglująca | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
300 |  | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
301 |  | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
302 |  | gwóźdź do artrodezy stawu skokowego | Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
303 | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu).Proksymalne wygięcie pod kątem 12 stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 130 ̊antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120 stopni z antewersją, o średnicy 5.0mm i długości od 50mm do 125mm. Zaślepka kaniulowana w długości od 0mm do 15mm.Śruby blokujące o średnicy . 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami– kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździ : 8.2mm, 9mm i 10 mm , w długości od 240mm do 400mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
304 |  | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym korowe o średnicy 4.0mm w długości od 18mm do 80 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
305 |  | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm 20 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
306 |  | gwóźdź udowy boczny rekonstrukcyjny dla młodocianych | Śruba doszyjkowa średnica 5.0mm w długości od 50mm do 125 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
307 | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Gwóźdź udowo/odkolanowy | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długości od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długości od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - gwoździe krótkie proste oraz od 300m do 480 mm ( co 20 mm) - gwóźdź długi wygięty anotomicznie. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
308 |  | śruby ryglujące śr 5.0 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9 do 13mm) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
309 |  | śruby ryglujące śr 6.0 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 14mm do 16 mm) | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
310 |  | śruba spiralna | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 100 mm co 5 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
311 |  | zaślepki kaniulowane | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm i 20 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
312 | System blokowania gwoździ stabilny kątowo | System blokowania gwoździ stabilny kątowo | System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. W komplecie: wkręt blokujący i biowchłanialna tulejka śruba tytanowa | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
313 |  | System blokowania gwoździ stabilny kątowo | System blokowania gwoździ stabilny kątowo. Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 5mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku - blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby - blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub: 4mm, 5mm, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. W komplecie: wkręt blokujący i biowchłanialna tulejka Tuleja do śruby | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
314 | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji tytan | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji tytan | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt szerokich blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm prostych i wygiętych, typu LISS, | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
315 |  | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji tytan | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Płyta do płyt blokowanych pod śruby o średnicy 4.5/5.0mm Proximal Femur, zaokrąglone | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
316 |  | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji tytan | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie, gniazdo gwiazdkowe gwiazdkowe T15/T25 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
317 |  | System płytkowy do stabilizacji złamań okołoprotezowych w wersji tytan | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych o średnicy 3.5mm. Płyta współpracująca z płytami typu blokowane szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu blokowane do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM przy śrubie o średnicy 3.5mm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu blokowane przy pomocy kompletu śruby mocującej. Śruby mocujące płytę w płycie stabilizującej złamanie , gniazdo sześciokątne 3.5/2.5mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
318 | System do usuwania śrub | System do usuwania śrub | System do usuwania zarówno nienaruszonych jak i złamanych oraz uszkodzonych śrub z kości, trudnych do usunięcia. W skład systemu wchodzą elementy sterylne, jednorazowego użytku wykonane ze specjalnie utwardzanej stali: trzonki śrubokręta, stożkowe trzonki do wykręcania śrub z uszkodzonym gniazdem w główce, wiertła do rozwiercania główki śruby, rozwiertaki do usuwanie trzonów śruby. Ponadto w skład systemu wchodzą elementy wielorazowego użytku: rękojeści proste oraz typu T dla trzech rozmiarów duże/małe/mini, adaptery do szybko złączki AO, przedłużki z uchwytami, walizki do przechowywania elementów zestawu. Wszystkie elementy systemu są oznaczone kolorystycznie, co ułatwia dopasowanie i rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. System obejmuje 40 różnego rozmiaru końcówek śrubokrętów oraz 6 typów- sześciokątne: 1.3mm,1.5mm,1.8mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,3.5mm,4.0mm,4.5mm; gwiazdkowe (Torx/gwiazdkowe): T4, T5, T6, T7, T8, T9, T15, T20, T25, T30, T40; kwadratowe(Robertson): 0.7mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.2mm,2.3mm; krzyżakowe: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0 mm; płaskie: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm; Philips: PH1 System obejmuje 4 rozmiary stożkowych trzonków do wykręcania śrub z uszkodzonym gniazdem w główce: 1.6mm, 2.0mm, 2.6mm, 3.5mm. System obejmuje 8 rozmiarów wierteł do rozwiercania główki śruby: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.5mm, 7.5mm. System obejmuje 7 rozmiarów rozwiertaków do usuwania trzonów śrub z wewnętrznym gwintem stożkowym: 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.8mm, 7.5mm. Rozwiertak ekstrakcyjny | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
319 |  | Wiertło ekstrakcyjne | Wiertło ekstrakcyjne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
320 |  | Śruba ekstrakcyjna | Śruba ekstrakcyjna | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
321 |  | Trzonek śrubokręta | Trzonek śrubokręta | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
322 |  | Wiertło węglowe 4.0 | Wiertło węglowe śr. 4.0 mm do stali nierdzewnej do narzędzi i tytanu, sterylne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
323 |  | Wiertło węglowe 6.0 | Wiertło węglowe śr. 6.0 mm do stali nierdzewnej do narzędzi i tytanu,sterylne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
324 |  | wiertło śr. 2.5 | Wiertło śr. 2.5 mm do stali nierdzewnej do implantów, sterylne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
325 |  | wiertło śr. 3.5 | Wiertło śr. 3.5 mm do stali nierdzewnej do implantów, sterylne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
326 |  | wiertło śr. 4.8 | Wiertło śr. 4.8 mm do stali nierdzewnej do implantów, sterylne | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
327 | System do rozwiercania /płukania kanału sródszpikowego | tuba ssąca | System złożony z jednorazowej tuby ssącej o śr. 11mm z przyłączonymi głowicami rozwiercającymi o śr. 12mm-19 mm z otworami doprowadzającymi roztwór płuczący , zapakowanej sterylnie .Dostępne dwie dł. tub ssących :360 mm i 520 mm.Wał rozwiertaka przyłączany do systemu głowica / tuba wykonany z elastycznego stopu tytanu-nitionolu .System umozliwia jednoczesne płukanie i rozwiercanie zmniejszając podczas pracy ciśnienie wewnątrz kanału śródszpikowego oraz temperaturę ( chłodzenie) .W skład kopmletu wchodzi : Tuba ssącao dł. od 360mm-520 mm, głowica rozwiertaka o średnicy od 12mm-19mm, uszczelka . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
328 |  | głowica/ rozwiertak |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
329 |  | uszczelka |  | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
330 | Biomateriały | Syntetyczny biomateriał - granulat śr.0.7-1.4mm, 0,5 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr.0.7-1.4mm, 0,5 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
331 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr.0.7-1.4, 1 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr.0.7-1.4, 1 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
332 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr.0.7-1.4, 2.5 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr.0.7-1.4, 2.5 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
333 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr.1.4-2.8, 2.5 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr.1.4-2.8, 2.5 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
334 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr. 2.8-5.6, 2.5cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr. 2.8-5.6, 2.5cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
335 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr. 1.4-2.8, 5 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr. 1.4-2.8, 5 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
336 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr 2.8-5.6, 5 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr 2.8-5.6, 5 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
337 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr. 1.4-2.8, 10 cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr. 1.4-2.8, 10 cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
338 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr 2.8-5.6, 10cm3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr 2.8-5.6, 10cm3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
339 |  | Syntetyczny biomateriał - bloki 20 x 20 x 10 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. bloki 20 x 20 x 10 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
340 |  | Syntetyczny biomateriał - bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
341 |  | Syntetyczny biomateriał - bloki 5 x 5 x 10 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. bloki 5 x 5 x 10 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
342 |  | Syntetyczny biomateriał - syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
343 |  | Syntetyczny biomateriał - syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
344 |  | Syntetyczny biomateriał - cylinder o sr. 8.5 mm. o długości 25 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. cylinder o sr. 8.5 mm. o długości 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
345 |  | Syntetyczny biomateriał - cylinder o sr. 9.5 mm. o długości 25 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. cylinder o sr. 9.5 mm. o długości 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
346 |  | Syntetyczny biomateriał - cylinder o sr. 10 .5 mm. o długości 25 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. cylinder o sr. 10 .5 mm. o długości 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
347 |  | Syntetyczny biomateriał - cylinder o sr. 12.5 mm. o długości 25 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. cylinder o sr. 12.5 mm. o długości 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
348 |  | Syntetyczny biomateriał - cylinder o sr. 14 mm. o długości 25 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. cylinder o sr. 14 mm. o długości 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
349 |  | Syntetyczny biomateriał - paski 50 x 25 x 3 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. paski 50 x 25 x 3 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
350 |  | Syntetyczny biomateriał - paski 100 x 25 x 3 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. paski 100 x 25 x 3 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
351 |  | Syntetyczny biomateriał - paski 50 x 25 x 6 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. paski 50 x 25 x 6 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
352 |  | Syntetyczny biomateriał - paski 100 x 25 x 6 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. paski 100 x 25 x 6 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
353 |  | Syntetyczny biomateriał - granulat śr 1.4-2,8 / 2.8-5.6 mm, 20 cm 3 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. granulat śr 1.4-2,8 / 2.8-5.6 mm, 20 cm 3 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
354 |  | Syntetyczny biomateriał - bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
355 |  | Syntetyczny biomateriał - bloki 5 x 5 x 10 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. bloki 5 x 5 x 10 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
356 |  | Syntetyczny biomateriał - syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
357 |  | Syntetyczny biomateriał - syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
358 |  | Syntetyczny biomateriał - cylinder o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm +C334:C362 | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. cylinder o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
359 |  | zestaw igieł do podawania preparatu | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7.5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - wszystkie opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętości oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych kształtek- kliny, cylindry, paski. zestaw igieł do podawania preparatu | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
360 | Stabilizator zewnętrzny | duży zacisk pręt - grot tytan | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0 i 6,0mm długości od 100 do 250mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
361 |  | duży zacisk pręt - grot dwufunkcyjny tytan | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0 i 6,0mm długości od 100 do 250mm. Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
362 |  | duży pręt węglowy średnica 11 mm | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0 i 6,0mm długości od 100 do 250mm. Pręt z włókna węglowego o średnicy 11 w długości od 100 mm do 650 mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
363 |  | duży tytan SCHANZ 5.0/6.0 | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, tytanowe, samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0mm i 6.0mm długości od 100mm do 250mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
364 |  | duży pręt stawowy | Stabilizator zewnętrzny duży złożony z prętów bezpiecznych dla rezonansu magnetycznego wykonanych z włókna węglowego o średnicy 11mm, długości od 100 do 650mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt . Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5.0 i 6,0mm długości od 100 do 250mm. Przegubowy pręt stawowy | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
365 |  | średni zacisk pręt - grot tytan | Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 8mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5,0mm długości od 100 do 250mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
366 |  | średni zacisk pręt - grot dwufunkcyjny tytan | Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 8mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5,0mm długości od 100 do 250mm. Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
367 |  | średni pręt węglowy średnica 8 mm | Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 8mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5,0mm długości od 100 do 250mm. Pręt z włókna węglowego o średnicy 8.0 mm długości 120mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
368 |  | średni pręt węglowy średnica 8 mm | Stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 8mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 5,0mm długości od 100 do 250mm. Pręt z włókna węglowego o średnicy 8.0 mm w długości od 160mm do 400mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
369 |  | stabilizator średni | klucz kombinowany | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
370 |  |  | klucz szesciokątny | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
371 |  |  | Adaptor na grotowkręt Ø 4.0 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
372 |  |  | Trokar | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
373 |  |  | tuleja wiartarska gwint | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
374 |  |  | tuleja wiertarska 4,0/2,5 | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
375 |  | mały zacisk pręt- grot tytan | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. Zaciski wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Zaciski samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania do połączeń pręt-grotowkręt. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
376 |  | mały zacisk pręt - grot dwufunkcyjny tytan | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. Zaciski zatrzaskowy, samo-mocujący, samo-trzymający z możliwością blokowania i repozycji w każdej płaszczyźnie oddzielnie na pręcie prowadzącym oraz kąta pochylenia i obrotu wokół własnej osi, dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
377 |  | mały pręt węglowy średnica 4 mm | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. Pręt z włókna węglowego o średnicy 4.0mm w długości od 60mm do 200mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
378 |  | mały SCHANZ tytan 4.0 | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. Grotowkręt Schanza o średnicy 4.0mm długości 60/20mm | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
379 |  | Pręt z/włókna węglowego Ø 4 wygięty | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
380 |  | Komplet tuleji wiertarskich | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
381 |  | Klucz/nasadowy Ø 7 | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
382 |  | Klucz/kombinowany Ø 7 | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
383 |  | VC do małego stabilizatora | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
384 |  | pokrywa | Stabilizator zewnętrzny mały złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwu-funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów- jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnicy 4mm. Grotowkręty Schanza, tytanowe , samogwintujące i samowiercące o średnicy 4.0mm ;4.0/3,0; 4.0/2.5mm długości od 60 do 200mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
385 | kompresyjne klamry kostne - implanty | kompresyjne klamry kostne | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : małe – dostepne w długościach mostu od 9 do 13 mm; długości ramion od 7 do 15 mm; o szerokości ramion 1.5mm pod wiertło 2.0mm; | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
386 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : średnie – dostepne w długościach mostu od 15 do 18 mm; o długości ramion od 10 do 18 mm; o szerokości ramion 1.5mm pod wiertło 2.0mm i szerokości 1.8mm i 2.0 mm pod wiertło 2.65mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
387 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : duże - dostępne w długościach mostu od 20mm do 25mm, o długości ramion od 15mm do 20mm , o szerokości ramion 1.8mm i 2mm pod wiertło 2.65mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
388 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : wzmocnione dwu-ramienne - dostępne w długościach mostu od 15mm do 20mm, o długości ramion od 15mm do 20 mm, o szerokości ramion 2.5mm pod wiertło 3.0mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
389 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : wzmocnione cztero-ramienne - dostępne w długościach mostu od 25mm do 30mm, o długości ramion - 20 mm, o szerokości ramion 2.5mm pod wiertło 3.0mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
390 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : ze skośnym mostem do okolic przystawowych, dostępne w długościach mostu - 9 mm i 11 mm; o długościach ramion: 12/10mm , 15/12mm; o szerokości ramion 1.3x1.5mm pod wiertło 2 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
391 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : z schodkowym mostem - dostępne w długościach mostu: 15mm i 20 mm i długości ramienia 20 mm; o szerokości ramienia 2 mm dla wiertła 2.65mm ; implanty dostępne w róznych wersjach uskoku mostu: 6mm , 8mm i 10 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
392 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Klamry dzielimy na : trójramienne posiadające 6 punktów podparcia o długości mostu: 18 i 20mm ; długości ramion 15mm ; max szerokości mostu - 8 mm. Dedykowane wiertło to 2.0mm. Implant dostępny w różnych wersjach przesunięcia mostu : prawym, centralnym, lewym. | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
393 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Narzędzia dzielimy na : przymiary rozmiaru implantów | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
394 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Narzędzia dzielimy na : zestaw narzędzi do klamer kostnych małych, średnich , dużych, z schodkowym mostem, trójramiennych i skośnym mostem . | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
395 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Narzędzia dzielimy na : zestaw narzędzi do klamer kostnych wzmocnionych | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
396 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Narzędzia dzielimy na : miarka ofseti klamer kostnych z schodkowym mostem | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
397 |  |  | Kompresyjne klamry kostne dedykowane do zespoleń kości stopy , ręki a także i zespoleń fragmentów kostnych w chirurgii urazowej . Wykonane z NiTiNolu - materiału z pamięcią który pod wpływem temperatury ciała wraca do pierwotnego kształtu. Kompresja na pełnej długości ramion implantu daje pełną dwukorówkową stabilność zespolenia. Klamry pakowane sterylnie, wraz z prowadnicami pod wiertła zaaplikowane na podajnikach gotowch do implantacji w różnych rozmiarach i konfiguracjach. Narzędzia do implantacji pakowane sterylnie - bez możliwości resterylizacji, podzielone na zestawy odpowiadające odpowiednim grupom implantów. Narzędzia składają się z min. miarki , wierteł , pinów , kirshnerów , pobijaka, przymiarów rozmiarów klamer lub offsetu. Narzędzia dzielimy na : zestaw narzędzi do klamer kostnych do artrodezy palca młotkowatego | szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 0 | 0