Załącznik nr 3B do SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE (GRANICZNE)

Pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA |
| 1 | Producent | TAK podać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2019 r.) | TAK podać |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami | TAK |  |
| 6 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 7 | Funkcja prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | TAK |  |
| 8 | Napięcie co najmniej 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK Podać |  |
| 9 | Masa pompy poniżej 2 kg | TAK podać |  |
| 10 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach | TAK podać |  |
| 11 | Dokładność mechaniczna ≤±0,5% | TAK podać |  |
| 12 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 16 h przy przepływie 5 ml/h | TAK podać |  |
| 13 | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK podać |  |
| 14 | Funkcja programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK podać |  |
| 15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK podać |  |
| 16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK podać |  |
| 17 | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj. 3ml = 1-150 ml/h dla strzykawki o poj. 5ml = 1-300 ml/h dla strzykawki o poj. 10ml = 1-500 ml/h dla strzykawki o poj. 20ml = 1-800 ml/h dla strzykawki o poj. 30ml = 1-1200 ml/h dla strzykawki o poj. 50/60ml = 1-1800 ml/h | TAK podać |  |
| 18 | Możliwa do ustawienia prędkość bolusa min. 0,1 - 1 800 ml/h | TAK podać |  |
| 19 | Funkcja utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały co najmniej 50 | TAK podać |  |
| 20 | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup | TAK podać |  |
| 21 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 22 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), funkcja wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  |
| 23 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 25 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) co najmniej 0,1- 9999 ml | TAK podać |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK podać |  |
| 27 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – min. 3 pompy zasilane jednym przewodem zasilającym/zasilaczem | TAK |  |
| 28 | Rozszerzone oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 29 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 30 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK |  |
| 31 | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
| 32 | Maksymalny pobór mocy przez jedną pompę 10W | TAK podać |  |
| POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA |
| 1 | Producent | TAK podać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2019 r.) | TAK podać |  |
| 5 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 6 | Funkcja podaży preparatów krwiopochodnych, potwierdzone ofertą odpowiednich drenów | TAK |  |
| 7 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 8 | Napięcie co najmniej 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK podać |  |
| 9 | Dokładność mechaniczna ≤±0,5% | TAK podać |  |
| 10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 h. przy przepływie 100 ml/h | TAK podać |  |
| 11 | Masa pompy poniżej 2kg | TAK podać |  |
| 12 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 9 poziomach | TAK podać |  |
| 13 | Różne tryby infuzji: Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki | TAK podać |  |
| 14 | Funkcja programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK podać |  |
| 15 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK podać |  |
| 16 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml | TAK podać |  |
| 17 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK podać |  |
| 18 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK podać |  |
| 19 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały, co najmniej 50 | TAK podać |  |
| 20 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup | TAK podać |  |
| 21 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji | TAK |  |
| 22 | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 23 | Funkcja precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK |  |
| 24 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 27 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) co najmniej 0,1- 9999 ml | TAK podać |  |
| 29 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK podać |  |
| 30 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - min. 3 pompy pompy zasilane jednym przewodem zasilającym/zasilaczem | TAK |  |
| 31 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 32 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 33 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK podać |  |
| 34 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą | TAK |  |
| 35 | Maksymalny pobór mocy przez jedną pompę 10 W | TAK podać |  |
| STACJA DOKUJĄCA NA 8 POMP INFUZYJNYCH |
| 1 | Producent | TAK podać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2019 r.) | TAK podać |  |
| 5 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |
| 6 | Stacja posiadająca interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45 | TAK |  |
| 7 | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  |
| 8 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | TAK |  |
| 9 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |
| 10 | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | TAK |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy stacji do 12 pomp na stanowisko | TAK |  |
| 12 | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej insulinoterapii | TAK |  |
| UCHWYT DO ŁĄCZENIA POMP W MODUŁY BEZ UŻYCIA STACJI DOKUJĄCEJ |
| 1 | Uchwyt umożliwiający mocowanie do 3 pomp infuzyjnych | TAK |  |
| 2 | Zestaw umożliwiający zasilanie do 3 szt. pomp jednym przewodem zasilającym/zasilaczem | TAK |  |
| LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE |
| 1 | Bezterminowa licencja | TAK podać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  |
| 2 | Autoryzowany serwis techniczny w Polsce | TAK podać |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

_________________, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy