## 58.2020
Postępowanie 58/2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Endoprotezy do operacji pierwotnych i rewizyjnych
L.p. | System | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Trzpień bezcementowy endoprotezy stawu biodrowego | Bezcementowy trzpień wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych (trzpień lateralizowany) . Trzpień w min. 11 rozmiarach. |  | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Panewka press-fit | Część składowa endoprotezy stawu biodrowego: panewka endoprotezy,która składa się z panewki zewnętrznej, pokrytej napyleniem tytanowym o porowatości do 50%, kształt panewki sferyczny (lekko spłaszczony) modularna wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit E) (kształt wkładki polietylenowej :standard, asymetryczna lub z okapem) Wkładki polietylenowe dla panewek w rozmiarach od 40 do 70 (włącznie) i głów rosnących od 22,2 mm do 36 mm. Modularna wkładka ceramiczna (symetryczna ) wykonana z Biolox Delta dla panewek od 44 mm do 70 oraz głów ceramicznych rosnących od 28 mm do 40 mm. Do wyboru operatora panewki bez otworów na śruby mocujące , z trzema otworami i wielootworowe (min 7 otworów) . Śruby mocujące 6,5 (długości 16-68 mm) z możliwością zmiany osi śruby w otworze mocującym w zakresie +/- 9 stopni. Otwór montażowy panewki zamykany zaślepką. Poszczególne elementy implantu pakowane są w oddzielne opakowania ochronne i posiadają własne numery katalogowe. Możliwości łączenia elementów pokazane są na opakowaniach. Możliwość zastosowania systemu panewki dwumobilnej
2 |  | panewka |  | szt. | 28 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | Wkład PE z vit E |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | Wkład ceramiczny |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | Zaślepka |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | Śruby |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Panewka wkręcana | Panewka wkręcana, sferyczna ze stopu tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem ze stopu tytanu, napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze Rozmiary od 44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | Wkładka ceramiczna Wkład ceramiczny symetryczny, ceramika BIOLOX DELTA, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary od 48 do 68mm co 2mm Dostępność wkładu ceramicznego o średnicy wewnętrznej 28mm |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Głowa modularna | Głowa ceramiczna Głowa o średnicy 32mm w 3-ch rozmiarach długości szyjki, ceramika BIOLOX DELTA |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Głowa bipolarna | Głowa bipolarna średnica zewnętrzna 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w wyciągany pierścień zapobiegający zwichnięciom, na głowę modularną 22,2 i 28 |  | szt. | 33 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | trzpień bezcementowy przynasadowy endoprotezy stawu biodrowego | Trzpień przynasadowy krótki, konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewniająca zmniejszoną resekcję kości - pozostawiając długi kikut szyjki kości udowej, stabilizacja trzpienia wielopunktowa, część dystalna zwężona.trzpień typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 120°,130° i 135° . Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm. |  | szt. | 8 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 |  | Trzpień krótki mocowany przynasadowo Trzpień ze stopu tytanu, mocowany przynasadowo, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiększonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm w 13-u rozmiarach. |  | szt. | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | System panewki dwumobilnej: | Wkładka metalowa z zewnętrzną powłoką wykonaną z ZrN od wewnątrz polerowana do panewek w rozmiarach od 46 do 72mm, głowa dwumobilna wykonana z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E na główki modularne ø 22,2, 28mm i na specjalne główki metalowe dwumobilne protezy z kołnierzem | Wkładka metalowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 |  |  | Głowa dwumobilna z wit E | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 |  |  | Metalowa główką dwumobilna endoprotezy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Endoproteza cementowana st. biodrowego | Trzpień trzpień bezkołnierzowy ze stopu kolbaltowo-chromowo-molibdenowego, cementowany, trzpień wymagający centralizera, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną . Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych (trzpień lateralizowany). Trzpień min. w 5 rozmiarach |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 |  | Panewka panewka polietylenowa symetryczna lub asymetryczna, cementowana na głowę fi 22.2, 28 lub 32mm, rozmiary zewnętrzne 40-64mm (co 2mm), w 12 rozmiarach dla głów 28mm i w minimum 7 rozmiarach dla głów 32 mm, wykonana ze wzmocnionego polietylenu odpornego na ścieranie, podwójny stalowy pierścień widoczny w rtg, niskoprofilowe i wysokoprofilowe. |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 |  | Nakładany centralizer w 6 rozmiarach (8-18 mm) |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 |  | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo na konus 12/14, ᴓ 22.2, 28 i 32 i 36 mm o 5-ciu długościach szyjki |  | szt. | 32 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 |  | Korek kanałowy wykonany z polietylenu |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Impalnty do operacji rewizyjnych oraz akcesoria | Trzpień rewizyjny Trzpień endoprotezy rewizyjny, bezcementowy, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Część krętarzowa trzpienia wyposażona w dwa otwory do mocowania masywu krętarza . Stożek konusa 12/14. W części dalszej dwa otwory ryglujące (jeden statyczny, drugi dynamiczny). System musi zawierać zewnętrzne ramię celownika umożliwiające ryglowanie dystalne bez pomocy rtg. Trzpienie w minimum 7-u rozmiarach i zakresie długości: - od 220 do 300 mm (włącznie), trzpienie proste- uniwersalne, - od 290 do 380 mm (włącznie), trzpienie anatomicznie wygięte (prawe i lewe). |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
System bezcementowych panewek rewizyjnych do zabiegów pierwotnych i rewizyjnych. Kształt hemisferyczny nieco spłaszczony na biegunie z pięcioma otworami na tytanowe śruby Ø 6,5 mm w tym dwa otwory podłużne z możliwością zainstalowania w nich jednej lub dwóch śrub. Dodatkowa na powierzchni panewki bardzo porowata struktura tytanowa 3D wytworzona za pomocą addytywnego procesu drukowania 3D (spiekanie laserowe). Powierzchnia panewki o zwiększonej porowatości (do 52%) i średnicy porów ok 800 mikrometrów. Press-fit panewki 1,5 mm. Panewki w rozmiarach od 44 do 72mm ,wkłady polietylenowe z silnie usieciowanego polietylenu wysycanego wit E: standard, asymetryczne 10°, posteriori wall na głowy ø 22,2, 28, 32,36 bez systemu zatrzaskowego oraz wkłady z systemem zatrzaskowym symetryczne, offset +4 mm i asymetryczne 20° na głowy ø 28 mm,32mm,36mm. Instrumentarium posiadające panewki próbne , które umożliwiają spozycjonowanie otworów na śruby. Możliwość zastosowania systemu dwumobilnego panewki i dodatkowych augmentów
22 |  | Panewka rewizyjna |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 |  | Wkłady z wit. E |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 |  | Wkłady z wit. E zatrzaskowe |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 |  | Śruby ᴓ 6,5 mm |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 |  | System augmentów panewkowych umożliwiających wypełnienie ubytków panewkowych w przypadkach rewizyjnych i dysplastycznych. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Implanty w min. 6 rozmiarach (w zakresie 48-68 mm) i 5-u wysokościach dla każdego rozmiaru (12-30 mm) o takiej samej średnicy krzywizny zewnętrznej i wewnętrznej. Implanty przeznaczone do implantacji wraz z panewką bezcementową lub cementową. Każdy z implantów umożliwia mocowanie przynajmniej 2 śrubami gąbczastymi 6,5 mm. System umożliwiający zastosowanie w kombinacji z panewką o średnicy równej rozmiarowi implantu oraz o 4 mm większej i mniejszej. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 |  | Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego -wykonany z czystego tytanu, anatomiczny (prawy i lewy) w trzech rozmiarach (dla każdej ze stron), umożliwiający mocowanie wewnątrz na cemencie kostnym panewki polietylenowej (niskoprofilowej) o średnicy dostosowanej do rozmiaru koszyka (46,52 lub 58 mm). Koszyczek wyposażony w trzy ramiona umożliwiające mocowanie do kości miednicy za pomocą śrub. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 |  | Spacer biodrowy, kolanowy zawierający gentamycynę. Tymczasowe protezy stawu biodrowego (spacers), dostępne w 5 rozmiarach dla stawu biodrowego i 3 dla stawu kolanowego, wysycane gentamycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek. |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 |  | Spacer biodrowy, kolanowy zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę.Tymczasowe protezy stawu biodrowego, dostępne w 5 rozmiarach i 3 dla stawu kolanowego, wysycane gentamycyną i wankomycyną w dawkach zwiększających się wraz z rozmiarem. Produkt fabrycznie przygotowany do implantacji, bez konieczności używania foremek |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 |  | Głowa ceramiczna o średnicy 36mm lub 40mm w 4 dugościach szyjki |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 |  | Wkład ceramiczny 36mm do głowy ceramicznej 36mm do panewek 56/58mm, 60/62mm, 64/66/68mm |  | szt. | 21 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 |  | Głowa ceramiczna 28mm w trzech długościach szyjki |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 |  | Śruby do mocowania panewki, stop tytanowy, fi 6,5mm o długości od 16 do 68mm co 4mm |  | szt. | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 |  | Wkład panewkowy polietylenowy 22,2, 28, 32mm symetryczne, asymetryczne i posterior wall wykonana z wzmocnionego polietylenu odpornego na ścieranie |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 |  | Głowa ceramiczna rewizyjna o średnicy 28 i 32mm z wewnętrznym rękawem tytanowym chroniącym stożek trzpienia |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36 |  | Głowa ceramiczna rewizyjna o średnicy 36mm z wewnętrznym rękawem tytanowym chroniącym stożek trzpienia |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37 |  | Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement (80 gr) i rozpuszczalnik, nie wymagający stosowania pompy próżniowej |  | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38 |  | Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement z gentamycyną (80 gr) i rozpuszczalnik, nie wymagający stosowania pompy próżniowej |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39 |  | Cement (40 gr) i rozpuszczalnik w torebkach |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40 |  | Cement z gentamycyną (40 gr) i rozpuszczalnik w torebkach |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41 |  | Brzeszczoty do piły oscylacyjnej |  | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42 |  | Specjalistyczny zestaw szewny do leczenia urazów rzepki. Zestaw zawiera szew monofilamentowy ze stali nierdzewnej w połączeniu z igłą okrągłą o zakończeniu tnącym |  | op. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Proteza Cementowana Stawu kolanowego z opcją dla alergików | Proteza Cementowana Stawu kolanowego z opcją dla alergików z pokryciem wielowarstwową warstwą ochronną. Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość oferowania dodatkowych (oprócz standardowych) - wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania elementów przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4 mm i 8 mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm i 20mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Dodatkowo dostępne wkładki pogłębione, wkładki , z przednim nawisem, wkładki rotacyjne. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej.( w wersji dla alergików śruba pokryta ZrN) Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Możliwość zaoferowania wersji (element udowy oraz piszczelowy) dla osób uczulonych. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). Wersja implantów dla alergików (cześć udowa i piszczelowa) pokryta wielowarstwową warstwą ZrN | Część udowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44 |  |  | Część piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45 |  |  | Wkładka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46 |  |  | Rzepka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47 |  |  | Brzeszczot do piły oscylacyjnej | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
48 |  |  | Trzpienie piszczelowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
49 |  |  | Półpodkładki piszczlowe | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
50 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego | Cześć udowa: wykonana z chromokobaltu , anatomiczna , dostępna w minimum 8 rozmiarach (dla każdej ze stron) , możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w cześci dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu , uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe (średnica od 11 mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm, 10mm, 15mm . Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej , realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Ograniczniki do cementu. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT) | Część udowa cementowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
51 |  |  | przedłużka udowa cementowana 6 stopni | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
52 |  |  | podkładka do cz. Udowej tylna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
53 |  |  | podkładka do cz. Udowej proksymalna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
54 |  |  | zatyczka do przedłużki udowej neutralna | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
55 |  |  | zatyczka offsetowa do przedłużki udowej | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
56 |  |  | rzepka | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
57 |  |  | cz. Piszczelowa cementowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
58 |  |  | przedłużka piszczelowa cementowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
59 |  |  | wkładka PE medium constraint | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
60 |  |  | wkładka PE high constraint | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
61 |  |  | przedłużka udowa bezcementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
62 |  |  | podkładka pod cz. Piszczelową | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
63 |  |  | przedłuzka piszczelowa bezcementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
64 | Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna, związana oparta o mechanizm zawiasowy | Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej (przynajmniej w dwóch długościach i dziewięciu średnicach ). Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm,8mm,12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej (przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach) jak i bezcementowej (przynajmniej w dwóch długościach i dziesięciu średnicach). Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm włącznie ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni . | Komponent udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
65 |  |  | Komponent piszczelowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
66 | Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna, związana oparta o mechanizm zawiasowy |  | przedłużka udowa cementowana | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
67 |  |  | przedłużka udowa bezcementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
68 |  |  | bloczek udowy dystalny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
69 |  |  | bloczek udowy tylno-dystalny | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
70 | Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna, związana oparta o mechanizm zawiasowy |  | przedłuzka piszczelowa bezcementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
71 |  |  | przedłuzka piszczelowa cementowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
72 |  |  | podkładka piszczelowa | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
73 |  |  | Łącznik udowy | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
74 |  |  | polietylen | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
75 | Płyn do zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego | Jałowy gotowy do użycia płyn do zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego w przebiegu alloplastyki pierwotnej lub rewizyjnej stawów; składający się z płynu Ringera, polihexanidu 0,04% oraz makrogolu 0,002%. Wyrób medyczny kl. III. Pojemność opakowania1 litr |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
76 |  | Jednorazowy sterylny system do płukania ran pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, możliwość podłączenia do drenu, przełącznik mocy pracy na dwa biegi (słabszy i mocniejszy). W zestawie akumulator zasilający (10 baterii typu AA), pozwalający na przepłukanie 12 l płynu podczas zabiegu. |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania: 1. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania implantów będących przedmiotem zamówienia. 2. Bezpłatne użyczenie kompletnego, bezprzewodowego napędu ortopedycznego: piła, wiertarka + 4 przejściówki (Jacobs, Zimmer-Hudson, duże AO, uchwyt do Kirschnerów) z kontenerem do sterylizacji oraz zakrzywiony uchwyt do rozwiertaków panewkowych (mocowanie Zimmer-Hudson). 3. Wykonawca na własny koszt zapewni przeszkolenie pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-ortopedycznej w zakresie stosowania przedmiotu Umowy.
podpis Wykonawcy