Załącznik 3 do Zaproszenia

Oferowane parametry techniczne

| System uzdatniania przeznaczony do produkcji wody do dializ Aparat odwróconej osmozy zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb | Producent Nazwa, Typ, Model |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETR/FUNKCJONALNOŚĆ | Parametry oferowane |
| Zbiornik wstępny (urządzenie wspomagające) - pojemność zbiornika 300-500 litrów - pompa podnosząca ciśnienie - filtr wstępny wody wejściowej z możliwością płukania wstecznego - układ chlorowania wody |  |
| Filtr odżelaziający - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi |  |
| Filtr węglowy - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi |  |
| System zmiękczania wody - podwójny zmiękczacz o wydajności dostosowany do poboru i jakości wody - dwie współpracujące sterowane elektronicznie głowice z zaworami klapkowymi i wbudowanymi przepływomierzami - dwa zbiorniki na solankę |  |
| Filtr osłonowy (przed aparatem RO) - wymienny wkład 5µm, obudowa 20” ,manometr ciśnienia za filtrem |  |
| Aparat odwróconej osmozy (RO) - wydajność 550-600 dm3/h (przy temp. 10°C) - konstrukcja kompaktowa na jednej podstawie - wejściowy zbiornik separujący wyposażony w antybakteryjny filtr oddechowy - elementy hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej (elektrozawory, rury, pompa) - wbudowane manometry monitorujące ciśnienia: produkcji, powrotu i odrzutu - płynna regulacja ciśnienia w pętli - programowalny uzysk wody (yield) 80-90% - system sterująco-kontrolujący zapewniający: - pomiar przewodności wody zasilającej, wyjściowej i odrzutu - programowanie czasu uruchomienia i zatrzymania urządzenia - automatyczne dostosowanie przepływu odrzutu do aktualnego poboru wody uzdatnionej (funkcja oszczędzania wody) - automatyczna dezynfekcja urządzenia wraz z pętlą - automatyczne płukanie zapobiegające rozwojowi bakterii podczas trybu nocnego - funkcja monitorowania wycieku podczas trybu nocnego - funkcja pracy awaryjnej na twardej wodzie (awaria zmiękczaczy) |  |
| Panele dializacyjne pojedyncze (8 sztuk) - typ ścienny natynkowy, z przyłączami wody, ścieku - wykonanie z tworzywa sztucznego, wytłoczony profil rynnowy zbierający wycieki ze złącz - wewnętrzne przyłącze do rury PEX 25x3.5 wykonane ze stali nierdzewnej - szybkozłącza do aparatów HD ze stali nierdzewnej |  |
| Materiały zużywalne i środki do dezynfekcji |
| Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków dezynfekcyjnych (Środki do dezynfekcji wewnętrznej i zewnętrznej stacji do uzdatniania wody) i materiałów zużywalnych w zakresie realizacji zamówienia uwzględniając przewidywaną ilość zabiegów: 1500 zabiegów rocznie. Dostarczanie wyżej wymienionych produktów odbywać się będzie poprzez dostawy częściowe (sukcesywne) – planowana częstotliwość dostaw – 1 raz w miesiącu |  |
| Pozostałe wymagania | TAK/NIE (Wskazać) |
| Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu |  |
| W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin |  |
| Szkolenie z obsługi urządzenia |  |
| Instrukcja w języku polskim |  |