## Arkusz1
OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ)
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 roku, nie powystawowy | TAK/podać
2. | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać
3. | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać
4. | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 10W | TAK/podać
5. | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | TAK/podać
6. | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania | TAK/podać
7. | Atomatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody nutralnej (dzielona, niedzielona) | TAK/podać
8. | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po włączeniu i podczas zabiegu | TAK/podać
9. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii | TAK/podać
10. | Uniwersalne gniazdo umożliwiające podłączenie instrumentów monopolarnych i bipolarnych oraz gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać
11. | Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki płaskiej do elektrody neutralnej | TAK/podać
12. | Możliwość podłączenia włącznika nożnego na panelu tylnym | TAK/podać
13. | Możliwość aktywacji wszystkich trybów monopolarnych i bipolarnych za pomocą włącznika nożnego | TAK/podać
14. | Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 100W | TAK/podać
15. | Minimum 2 tryby koagulacji monopolarnej: miękka i forsowna z regulacją mocy do 100W | TAK/podać
16. | Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 100W | TAK/podać
17. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy | TAK/podać
18. | Możliwość zmiany głośności pracy aparatu | TAK/podać
19. | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 500 kHz | TAK/podać
20. | Waga aparatu poniżej 6kg | TAK/podać
21. | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145-150mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. min. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa - 3 szt. | TAK/podać
22. | Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm/ 1opakowanie = 5 szt. - 1 op. | TAK/podać
23. | Elektroda pętlowa druciana, pętla Ø10mm, trzonek Ø4mm / 1opakowanie = 5 szt. - 1 op. | TAK/podać
24. | Elektroda pętlowa druciana, pętla Ø14mm, trzonek Ø4mm / 1opakowanie = 5 szt. - 1 op. | TAK/podać
25. | Kabel do elektrod neutralnych, długość min. 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca - 1 szt. | TAK/podać
26. | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110-115cm2, dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / 1 opakowanie = 100 szt. - 1 op. | TAK/podać
27. | Pojedynczy włącznik nożny z kablem dł. min. 4m - 1 szt. | TAK/podać