## Arkusz1
OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ)
Stojak medyczny z listwą zasilającą |  |  | 15 szt.
1. | Z regulacją wysokości w zakresie ok. 1320-2150 mm | TAK/podać
2. | Przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu | TAK/podać
3. | Wyposażony w listwę zasilającą z adapterem ze stali kwasoodpornej | TAK/podać
4. | Podstawa ze stali kwasoodpornej z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy min. 75mm (min. 3 z blokadą), średnica ok. 610 mm | TAK/podać
5. | Kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 38mm | TAK/podać
6. | Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 25mm | TAK/podać
7. | Wyposażony w głowicę na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK/podać
8. | Dopuszczalne całkowite obciążenie do 16 kg | TAK/podać
Stojak medyczny |  |  | 15 szt.
9. | Z regulacją wysokości w zakresie ok. 1320-2150 mm | TAK/podać
10. | Przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu | TAK/podać
11. | Podstawa ze stali kwasoodpornej z obniżonym środkiem ciężkości, pięcioramienna na kółkach o średnicy min. 75mm (min. 3 z blokadą), średnica ok. 610 mm | TAK/podać
12. | Kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 25mm | TAK/podać
13. | Kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 16mm | TAK/podać
14. | Wyposażony w głowicę na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | TAK/podać