## Arkusz1
OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ)
Aparat EKG - 1 szt.
1. | Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 roku, nie powystawowy | TAK/podać
2. | Elektrokardiograf wieloodprowadzeniowy | TAK/podać
3. | Kanały wejściowe: Jednoczesna akwizycja sygnału z wszystkich 12 odprowadzeń | TAK/podać
4. | Odprowadzenia standardowe: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK/podać
5. | Ekran do prezentacji krzywych: Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10,1 cala i wysokiej rozdzielczości | TAK/podać
6. | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania | TAK/podać
7. | Impedancja wejściowa Wejściowy zakres dynamiki Tolerancja przesunięcia elektrody Tłumienie sygnałów współbieżnych Wyświetlanie impulsów stymulatora Spełnia lub przekracza wymagania norm ANSI/AAMI/IEC 60601‑2-25 | TAK/podać
8. | Prąd upływowy pacjenta Prąd upływowy obudowy Spełnia lub przekracza wymagania norm ANSI/AAMI ES1 | TAK/podać
9. | Częstotliwość próbkowania cyfrowego: 40 000 próbek/s/kanał — wykrywanie impulsów stymulatora; 1000 próbek/s/kanał — zapis i analiza 500 próbek/s/kanał — przechowywanie zarejestrowanych rytmów | TAK/podać
10. | Funkcje opcjonalne: Algorytm interpretacji EKG spoczynkowego z kryteriami specyficznymi dla wieku i płci; łączność z komunikacją dwukierunkową | TAK/podać
11. | Papier Perforowany: papier termiczny (składanka), Smart, A4 lub 8,5 × 11 cali (szer.), 250 arkuszy | TAK/podać
12. | Drukarka termiczna: Sterowana komputerowo matryca; 1 punkt/mm w poziomie, 8 punktów/mm w pionie | TAK/podać
13. | Prędkość drukarki termicznej 5, 10, 25 lub 50 mm/s | TAK/podać
14. | Ustawienia wzmocnienia 5, 10 lub 20 mm/mV | TAK/podać
15. | Formaty wydruku badania Standardowy: 3+1, 3+3, 6, 6+6 lub12-kanałowy | TAK/podać
16. | Format wydruku rytmu 3, 6, 8 lub 12-kanałowy; możliwość konfigurowania grup odprowadzeń | TAK/podać
17. | Odpowiedź częstotliwościowa: Od 0,05 do 300 Hz | TAK/podać
18. | Filtry: Filtr linii izoelektrycznej wysokiej jakości; filtr sieciowy 50/60 Hz; filtry dolnoprzepustowe 40 Hz, 150 Hz lub 300 Hz | TAK/podać
19. | Konwersja analogowo-cyfrowa; 20 bitów (1,17 mikrowolta LSB) | TAK/podać
20. | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: Klasa I, części mające kontakt z ciałem pacjenta typu CF odporne na defibrylację | TAK/podać
21. | Pamięć zapisów EKG: Pamięć wewnętrzna do 200 zapisów EKG | TAK/podać
22. | Ciężar: 5,68 lub 6,30 kg z akumulatorem (bez papieru) | TAK/podać
23. | Wymiay: 445x394x114 mm | TAK/podać
24. | Zasilanie sieciowe: 00–240 V AC przy 50/60 Hz) 110 VA; wewnętrzny akumulator | TAK/podać
Wózek do oferowanego aparatu EKG - 1 szt.
25. | Wózek fabrycznie nowy wyprodukowany w 2024 roku, nie powystawowy | TAK/podać
26. | Kolumnowy wózek medyczny | TAK/podać
27. | Blokada 2-ch przednich kółek | TAK/podać
28. | Koszyk na akcesoria z możliwością regulacji położenia | TAK/podać
29. | Wysięgnik na moduł EKG | TAK/podać
30. | Możliwość montażu wysięgnika po lewej bądź prawej stronie blatu | TAK/podać
31. | Blat wózka wyposażony w ranty zabezpieczające przed uszkodzeniem | TAK/podać