## Arkusz1
ZPU 15-2024 Załącznik nr 3 do zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Rejestrator fabrycznie nowy - Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną - Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania - Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min - Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem - Możliwość wykonania do 250 pomiarów - Zakres pomiarów ciśnienia: skurczowego 40/260mmHg rozkurczowego 25/200mmHg - Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) - Zakres pomiaru tętna: 40/200bpm - 3 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem - Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta - Rejestrator wyposażony w przyciski do: ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem zmiany okresu monitorowania dzień/noc zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku - Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora - Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu - Wymiary rejestratora: maks. 125x75x30 (mm) - Waga rejestratora: maks. 285 g (z bateriami) - Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA - Możliwość zastosowania akumulatorów - Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami - Walidacja rejestratora przez: ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Oprogramowanie w języku polskim - Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB - Wbudowana baza danych pacjentów - Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białe o fartucha” Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy - Informacja o błędnym pomiarze - Możliwość usuwania pomiarów z analiz - Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) - Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania - Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH - Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania - Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych - Możliwość edycji danych pacjenta - Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu - Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki (z wyjątkiem spadku podczas snu) z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania - Możliwość zdefiniowania do dwunastu okien czasowych, dla których ma być wykonana analiza statystyczna - Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PR P/ 1000 - Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. - Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1OOO. - Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli trendu różnic wartości pomiędzy badaniami - Wbudowana analiza AASI - Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA - Możliwość konfiguracji raportu - Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF - Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu - Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail - Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów - Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem - Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. - Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. - Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem - Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności - Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim - Oprogramowanie kompatybilne z rejestratorami z poz. nr 1 | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rejestrator fabrycznie nowy - Przesyłanie badań za pomocą kabla USB lub za pomocą czytnika kart SD - Pamięć ≥ 4GB - Nocny zapis krzywej oddechowej - Zapis pozycji pacjenta - Złącze HDMI dla ograniczenia artefaktów - Zapis 3 lub 12 kanałowego EKG (wystarczy użyć odpowiedniego kabla 3, 4, 7 lub 10 elektrodowego) - 3, 4 lub 7 elektrodowy kabel dla 3 kanałowego EKG - 10 elektrodowy kabel dla 12 kanałowego EKG - Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach - Podgląd EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie na ekranie LCD - Niezależny kanał dla rozrusznika o częstotliwości próbkowania 10240 / sek. - 16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz. - Zapis do 5 dni. - Zasilanie z 1 baterii AAA. - Szybkie połączenie przez USB. - Wymiary: maks. 95x65x20 (mm) - Waga: maks. 100 g (z baterią) - Próbkowanie 4,096 Hz, zapis do pamięci 128 Hz. - Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera - Dostępne kable 3, 4, 5, 7 oraz 10 odprowadzeniowe. - Rejestrator kompatybilny z oferowanym i dostarczonym przez Wykonawcę systemem holterowskim EKG. - Rejestrator fabrycznie nowy. - Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim - W zestawie z rejestratorem: pokrowiec i paski, 1 op. elektrod, kabel USB do transmisji badania do komputera, kabel pacjenta 7 elektrodowy (1 szt.) oraz 10 elektrodowy (1 szt.). | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | System holterowski EKG (oprogramowanie) do aparatu z poz. nr 3 Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania Przykłady Min. i Max HR Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. Szybkie przeglądanie przez stronicowanie (full disclosure), możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy Ocena pracy różnych typów stymulatorów Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” Bezdech senny z analiza wieloparametrowa: histogram odstępów R-R, tabela czynników ryzyka. Analiza oddechu za pomocą krzywej oddechowej rejestrowanej przez rejestrator. Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. Poincare – Plot Lorenza. Możliwość analizy 24 godzinnego badania przy użyciu wykresu Poincare. Możliwość analizy i porównania grup pobudzeń przy użyciu funkcji złożenie. Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika. Analiza HRT. Analiza oraz histogramy turbulencji HR. Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika. Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim. Możliwość utworzenia konta dla każdego użytkownika. Możliwość nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi. System holterowski kompatybilny z systemem Windows 7 lub nowszym. | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0